## 2
Pakiet nr 2. System endoprotezoplastyki stawu biodrowego bezcementowy pierwotny
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa | Nr katalogowy | j.m. | Przewidywana ilość zamówienia na okres 18 m-cy | Cena jedn. netto | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto
1 | Trzpień endoprotezy stawu biodrowego prosty, proporcjonalny wykonany ze stopu tytanu, w części bliższej pokryty porowatym czystym tytanem i hydroksyapatytem. Trzpień musi posiadać wzdłużne rowki antyrotacyjne. Dostępny w opcjach kąta szyjkowo-trzonowego (127 i 132st) w 13 rozmiarach dla każdego z kątów. |  |  | szt. | 50
2 | Panewki bezcementowe w rozmiarach 44-72mm, o powierzchni zewnętrznej napylonej czystym tytanem oraz hydroxyapatytem. W części równikowej dodatkowe poszerzenie zwiększające brzeżny press-fit o 1,8m. Panewka pełna lub otworowa do wyboru śródoperacyjnego. Możliwość dodatkowego zastosowania śrub. System blokowania panewki uniwersalny dla wkładki polietylenowei, ceramicznej i metalowej. Opcjonalnie panewka wkręcana. |  |  | szt. | 50
3 | Wkład panewkowy z polietylenu wysoko usieciowanego o zwiększonych parametrach odporności na ścieranie i utlenianie dzięki trzykrotnemu procesowi radiacjii i anielingu; z okapem zwiększającym pokrycie głowy protezowej dla głów 32mm lub symetryczne dla głów 36-40-44mm. |  |  | szt. | 50
4a | Głowy metalowe w rozmiarze 32 mm w minimum 4 długościach szyjki. |  |  | szt. | 5
4b | Głowy metalowe w rozmiarze 36 mm w minimum 4 długościach szyjki. |  |  | szt. | 35
4c | Głowy ceramiczne o średnicach rosnących proporcjonalnie ze wzrostem średnicy panewki w zakresie 32 – 36 mm |  |  | szt. | 10
5 | ostrza do piły kompatybilne z posiadanym napędem STRYKER SYSTEM 7 |  |  | szt. | 50
6 | Śruby panewkowe o fi 6,5mm i długościach 16-60mm ze skokiem co 5mm |  |  | szt. | 20
Razem wartość pakietu:
Instrumentarium musi znajdować się w kontenerze przeznaczonym do przechowywania i sterylizacji.