## 1.
Pakiet 1. Dzierżawa dwóch automatycznych aparatów do morfologii krwi obwodowej wraz z dostawą odczynników i krwi kontrolnej.
Przewidywana ilość oznaczeń na 36 miesiące dwóch aparatów łącznie -114 500 szt.
1 | Wykonawca/Producent | Podać
2 | Nazwa i typ urządzenia | Podać
3 | Kraj pochodzenia | Podać
4 | Rok produkcji min. 2015 | Podać
Lp. | PARAMETRY | [7 empty] | PARAMETRY GRANICZNE |  | POTWIERDZENIE (wypełnia Wykonawca) - należy odpowiednio wskazać TAK lub NIE
1. | Analizatory powinny oznaczać analitycznie (nie wyliczać z innych parametrów) co najmniej następujące parametr: erytrocyty, płytki, hemoglobinę, leukocyty z czego przynajmniej jeden analizator powinien rozdzielać leukocyty na 5 populacji: na neutrofile, limfocyty, momocyty, eozynofile i bazofile (aparat 5 diff) z możliwością szybkiego i łatwego przejścia na opcję wykonywania badania bez rozdziału leukocytów na 5 populacji, pozwalającą na zaoszczędzenie odczynników. Drugi analizator powinien rozdzielać leukocyty na co najmniej 3 populacje Liczba wszystkich podawanych parametrów hematologicznych (przeliczanych) nie może być mniejsza niż 18 w przypadku aparatu 3 diff, a w przypadku aparatu 5 diff nie może być mniejsza niż 24 parametry. | [7 empty] | TAK
2. | Wydajność w przypadku każdego z analizatorów co najmniej 50 oznaczeń na godzinę | [7 empty] | TAK
3. | Automtyczne flagowanie patologii, podawanie histogramów dla erytrocytow, leukocytow i płytek w obu analizatorach | [7 empty] | TAK
4. | Różnicowanie leukocytów metodą cytometrii przepływowej z rozdzialem 5 diff | [7 empty] | TAK
5. | W pełni automatyczna konserwacja i automatyczne mycie sondy pobierającej krew | [7 empty] | TAK
6. | W przynajmniej jednym analizatorze wymagane jest aby minimalna ilość pobieranej krwi nie większa niż 25 ul | [7 empty] | TAK
7. | Automatyczne zczytywanie kodów paskowych z probówek w obu analizatorach | [7 empty] | TAK
8. | Bezcyjankowa metoda pomiarowa dla hemoglobiny w obu analizatorach | [7 empty] | TAK
9. | Dwukierunkowa komunikacja z podłączeniem obu analizatorów z systememami informatycznymi w laboratorium zamawiającego | [7 empty] | TAK
10. | Automatyczny podajnik probówek z możliwością przekłuwania korków probówek w obu analizatorach | [7 empty] | TAK
11. | Oprogramowanie obejmujace wewnętrzny system kontroli jakości | [7 empty] | TAK
12. | Udział w zewnątrzlaboratoryjnym certyfikowanym systemie kontroli jakości co najmniej 4 x do roku na koszt Wykonawcy | [7 empty] | TAK
13. | Obsługa serwisowa na koszt Wykonawcy | [7 empty] | TAK
14. | Czas reakcji serwisu gwarancyjnego w razie awarii maksymalnie do 5 godzin a usunięcie awarii do 24 godzin w dni robocze w przypadku awarii jednego aparatu a w przypadku awarii dwóch apatatów jednocześnie -usunięcie awarii do 10 godzin przez cały tydzień | [7 empty] | TAK
15. | Zewnętrzyny UPS dla obu analizatorów | [7 empty] | TAK
16. | Zapewnienie odpowiednich warunków pracy urządzenia i przebiegu reakcji poprzez dostarczenie i zainstalowanie klimatyzatora ściennego | [7 empty] | TAK
Uwaga! W kolumnie „Parametry graniczne” TAK – oznacza bezwzględny wymóg. Brak opisu lub zapis „Nie” w kolumnie „Oferowane parametry” będzie traktowany jako brak danego parametru konfiguracji przedmiotu zamówienia. Niespełnienie choćby jednego z warunków granicznych spowoduje odrzucenie oferty.
Lp. | parametry oceniane |  |  | Ilość punktów w kryterium parametry techniczne |  |  | oferowane parametry (wypełnia Wykonawca) - należy wpisać oferuję lub nie oferuję
1 | Przynajmniej jeden odczynnik - diluent- wspólny dla obu analizatorów |  |  | zaoferowanie: 40,00 pkt niezaoferowanie: 0,00 pkt
Lp. | nazwa odczynnika stanowiącego przedmiot zamówienia niezbędnego do wykonania określonych powyżej badań na oferownym analizatorze | opis sposóbu konfekcjonowania odczynników | ilość odczynnika zużywana na jedno oznaczenie | Termin przydatności do użycia po otwarciu opakowania | Numer katalogowy | Cena netto za 1 opakowanie | cena 1-oznaczenia netto | wartość netto | Vat % | wartość brutto
1.
2.
3.
4.
n.
krew kontrolna z wartościami "normalnymi" (fizjoloficznymi) przewidziana na co najmniej 1000 oznaczeń / 24 m-ce
krew kontrolna z wartościami "patologicznymi , niskimi w ilości na 600 oznaczeń na 24 m-ce
S1 | suma cen poszczególnych odczynników | X | x | X | x | X | x |  | x
Odczynniki i materiały zużywalne muszą być kompatybilne z dzierżawionymi aparatami do morfologii krwi obwodowej.
Termin ważności odczynników od momentu dostawy - min. 6 m-cy z wyłączeniem krwi kontrolnej, dla której termin ważności wynosi do 2 miesięcy
Udział w zewnątrzlaboartoryjnej kontroli jakości przynajmniej 1 x na kwartal
Dzierżawa dwóch aparatów do morfologii krwi obwodowej
| x |  |  | cena netto |  | vat % | cena brutto
cena czynszu dzierżawnego/miesiąc
| cena czynszu dzierżawnego na 36 miesięcy |  |  |  |  | x
Wartość netto ogółem Pakietu 1:
Wartość brutto ogółem Pakietu 1:
Wartość netto ogółem pakietu 1= S1(suma wszystkich cen oferowanych odczynników netto )+ cena netto dzierżawy dwóch aparatów do morfologii krwi obwodowej na 36 m-cy
Wartość brutto ogółem pakietu 1= S1(suma wszystkich cen oferowanych odczynników brutto )+ cena brutto dzierżawy dwóch aparatów do morfologii krwi obwodowej na 36 m-cy
.

## 2.
Pakiet 2. Dzierżawa aparatu do badania układu krzepnięcia z instalacją wirówki laboratoryjnej na probówki o pojemności co najmniej 7 ml wraz z dostawą odczynników do badań układu krzepnięcia.
Opis przedmiotu :
1 | Dostawa odczynników do badań układu krzepnięcia z dzierżawą aparatu do badania układu krzepniecia
1a. dostawa odczynników i kontroli według zajmieszczonej poniżej tabeli oraz pozostałych odcznników i akcesoriów związanych bezpośrednio z pracą aparatu- na okres 36 miesiecy
1b.dzierzawa aparatu do badań układu krzepniecia wykorzystującego odczynniki i akesoria zawarte w ofercie - na okres 36 miesięcy
Wymagania krytyczne dotyczace cech aparatu:
1. | automatyczny analizator koagulologiczny z optyczno-mechaniczną lub optyczną metoda pomiarową, z zewnętrzym UPS
2. | możliwość wykorzystania metod chromogennych, i immunologicznych, wydajność aparatu minimum 40 na godzinę dla Pt i APTT,
3. | aparat powinien posiadać układ chłodzenia odczynników (przynajmniej 6 podstawowych pozycji dla PT,APTT, fibrynogenu i CaCl2 i i innych ), stałe automatyczna monitorowanie poziomu odczynników na pokładzie analizatora umożliwiające zaplanowanie ilości oznaczeń przy dostawianiu próbek, automatyczna kontrolę poziomu odczynników, automatyczną kalibrację,
4. | możliwość pracy na próbkach pierwotnych, wbudowany, wewnętrzny czytnik kodów kreskowych zczytujacy kod z dostawianych probówek, konieczność współpracy dwukierunkowo z laboratoryjnym systemem informatycznym
5. | możliwość dostawiania próbek pierwotnych i kuwet w czasie pracy aparatu bez konieczności przerywania pracy lub oczekiwania na skończenie analizy
6. | możliwość określenia stężenia fibrynogenu co najmniej do 800 mg/dl
1 | Wykonawca/Producent | Podać
2 | Nazwa i typ urządzenia | Podać
3 | Kraj pochodzenia | Podać
4 | Rok produkcji min. 2015 | Podać
Lp. | Nazwa badania stanowiacego przedmiot zamówienia | Metoda badania / skład odczynnika | Przewidywana ilość zamówienia (oznaczeń) na okres 36 m-cy | Ilość odczynnika potrzebna na jedno oznaczenie | Cena jednostkowa netto za op. Z podaniem ilości odczynnika w opakowaniu | Cena jednostkowa brutto za op. z podaniem ilości odczynnika w opakowaniu |  | Ilość oznaczeń z jednego opakowania | Cena netto 1-go oznaczenia z uwzglednieniem kalibracji, kontroli* i materiałów zużywalnych | Wartość netto (kol. 4 x 10) | Vat % | wartość brutto
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13.
1 | PT- czas protrombinowy wyrazony w postaci wskaźnika lub i aktywności oraz INR | metoda optyczna lub optyczno zmetnieniowa, odczynnik zawierający czynnik tkankowy) tromboplastynę) o ISI nie większym niż 1,2 | 25500
2 | APTT- | odczynnik do oznaczania APTT | 21500
3 | fibrynogen | metoda optyczna lub optyczno-mechaniczna metoda Clausa | 1500
4 | materiał kontrolny z wartościami normalnymi i patologicznymi do codziennej kontroli na każdym poziomie
5 | materiał kontrolny z wartościami patologicznymi do kontroli 3 x w tygodniu
6 | kuwety (w przypadku kuwet sklejonych w rakach lub rotorach należy opisać wykorzystanie kuwet w raku/rotorze do pojedyńczo załadowanej próbki analizy)
7 | odczynniki i akcesoria niezbędne do wyżej wymienionych badań i aparatu należy wymienić wszystkie niezbędne w wymaganych ilościach z podaniem ilości zużywanej na 1 oznaczenie.
S1 | suma wszystkich cen oferowanych odczynników
Zamawiający zakłada wykonywanie codziennej kontroli na przynajmniej jednym poziomie
Termin ważności odczynników od momentu dostawy - min. 6 m-cy.
Udział w zewnątrzlaboartoryjnej kontroli jakości przynajmniej 1 x na kwartal
Czas reakcji serwisu gwarancyjnego w razie awarii maksymalnie do 5 godzin a usunięcie awarii do 12 godzin
dzierżawa aparatu do układu krzepnięcia i wirówki
|  | x | cena netto | vat % | cena brutto
cena czynszu dzierżawnego/miesiac
|  | cena czynszu dzierżawnego na 36 miesiące |  | x
Wartość netto ogółem Pakietu 2:
Wartość brutto ogółem Pakietu 2:
wartość netto ogółem pakietu 2= S1(suma wszystkich cen oferowanych odczynników netto )+ cena netto dzierżawy aparatu do układu krzepnięcia i wirówki na 36 m-cy.
wartość brutto ogółem pakietu 2= S1(suma wszystkich cen oferowanych odczynników brutto )+ cena brutto dzierżawy aparatu do układu krzepnięcia i wirówki na 36 m-cy.

## 3.
Pakiet 3. Probówki i drobny sprzęt laboratoryjny.
lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | WYMAGANIA TECHNICZNE | Przewidywana ilość zamówienia (szt.) na okres 36 m-cy | numer katalogowy | Cena jednostkowa netto | Ilość sztuk w op. | Cena netto za op. | Wartość netto (kol. 4 x 5) | Podatek VAT % | Wartość brutto
1. | 2. | 3. | 4. |  | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10.
1 | probówki do badań biochemicznych w surowicy-probówki z granulatem lub innym środkiem przyspieszającym wykrzepianie | Probówki o pojemności od 4 do 6 ml z optycznie przeźroczystego tworzywa, z korkiem i z granulatem lub innym środkiem przyspieszającym wykrzepianie krwi i separację surowicy | 30000
2 | probówki do badań biochemicznych w surowicy-probówki z granulatem lub innym środkiem przyspieszającym wykrzepianie | Probówki o pojemności od 10 do 11 ml. z optycznie przeźroczystego tworzywa , z korkiem i z granulatem lub innym środkiem przyspieszającym wykrzepianie krwi i separację | 8000
3 | PROBÓWKI DO BADAŃ HEMATOLOGICZNYCH Z PRZEKŁUWALNYM KORKIEM PRZYSTOSOWANYM DO PRACY Z PODAJNIKIEM hematologicznym | Probówki do badań hematologicznych na 1ml krwi, z rozpylonym antykoagulantem – EDTA-K2, z przekłuwalnym korkiem i z wyraźnie zaznaczonym miejscem , do którego należy wypełnić probówkę krwią | 132000
4 | probówki do badań koaguolologicznych | Probówki do koagulologii na nie więcej 1,8 ml krwi (zawierajace 0,2 ml 3,2 % roztworu dwuwodnego cytrynianu sodu) i z wyraźnie zaznaczonym miejscem, do którego należy wypełnić probówkę krwią o wymiarach dajacych możliwość współpracy z automatycznymi analizatorami koagulologicznymi | 45000
5 | probówki z polistyrenu | Probówki z polistyrenu o pojemności 4 ml / średnica 12 mm, wysokość 75 mm/, okrągłodenne, przezroczyste | 60000
6 | probówki z polistyrenu | Probówki z polistyrenu o pojemności 3 ml / średnica 12 mm, wysokość 55 mm/, okrągłodenne, przezroczyste | 147000
7 | probówki typu eppendorf z polipropylenu | Probówki typu Eppendorf o pojemności 1,5 ml z dnem stożkowym, bezbarwne | 4000
8 | probówki z heparyną litową | Probówki z heparyną litową o objetośći od 2 - 3 ml | 144000
9 | probówki stożkowe | Probówki stożkowe do moczu o objetości od 10 do 12 ml | 20000
10 | korki do probówek z polistyrenu | korki kompatybilne do probówek z poz. 5 i 6 | 90000
11 | PŁYTY DO OZNACZANIA GRUP KRWI | Zawierające co najmniej 4i nie więcej niż 7 rzędów i 6 kolumn dołków reakcyjnych. Konieczność nie powodowania reakcji niespecyficznych lub hemolizy. Płyty muszą być sztywne w stopniu pozwalajacym na swobodne mieszanie w ręku, bez mieszania się zawartości sąsiednich dołków | ilość płyt odpowiadajaca 180000 dołków reakcyjnych |  | Podać cenę 1 jednego dołka reakcyjnego i cenę jednej płyty …… | Podać ilość płyt w opakowaniu: ………………
12 | probówki do OB. z rurką | Probówka do OB., na końcową objętość nie większą niż 1 ml, z rurką zawierającą podziałkę | 9300
13 | probówki z fluorkiem sodu na 1 ml | Probówka z korkiem i rozpylonym fluorkiem sodu i heparyną lub szczawianem do oznaczeń glukozy i kwasu mlekowego o końcowej objętości 1 ml | 5000
x | Wartość ogółem | X | X | x | x | X | x |  | x
Termin ważności produktów od momentu dostawy - min. 6 m-cy.

## 4.
Pakiet 4. Suche testy (paski) do analizy moczu z dzierżawą czytnika do ich analizy.
Paski do analizy moczu z dzierżawą czytnika i podłączeniem czytnika do Laboratoryjnych Systemów Informatycznych(LIS).
Paski powinny zawierać co najmniej 10 pól reakcyjnych dla nastepujących badań/parametrów: urobilinogen, bilirubina, ketony, krew, białko, pH, azotyny, leukocyty, ciężar właściwy, glukoza
Parametry graniczne czytnika:
1. Interfejs: RS 232
2. Wydajność - co najmniej 200 ozn. / godz.
3. Oznaczane parametry: urobilinogen, bilirubina, ketony, krew, białko, pH, azotyny, leukocyty, ciężar właściwy, glukoza.
4. Możliwość rejestracji wyników
5. Wewnętrzna drukarka
6. Możliwość przechowywania w wewnętrznej pamięci co najmniej 200 ostatnich odczytów.
7. Konieczność współpracy z Laboratoryjnymi systememi informatycznymi- podłączenie umożliwiajace bezposredni tranfer danych z aparatu do LIS oraz zleceń z LIS do aparatu
8. Automatyczna korekcja zasadowego pH i koloru moczu, eliminująca interferencje w oznaczeniach: bilirubiny, leukocytów, azotynów, pH, ciężaru właściwego i białka.
9. Możliwość wpisania barwy moczu i korekty ciężaru właściwego
10. | Automatyczna korekcja fałszywych wyników spowodowanych obecnośćią w próbce kwasu askorbinowego
11. | Zewnętrzyny UPS
Dodatkowo:
1. | Udział w zewnątrzlaboartoryjnej kontroli jakości przynajmniej 1 x na kwartal
2. | Wykonawca zapewni odpowiednie warunki pracy urządzenia i przebiegu reakcji poprzez dostarczenie i zainstalowanie klimatyzatora ściennego.
Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | Sposób konfekcjonowania | Termin przydatności do użycia | Cena jednostkowa netto | Przewidywana ilość szt. zamówienia na okres 36 m-cy | j.m. | Numer katalogowy | Cena 1 op. brutto | ilość opakowań | Cena netto czynszu dzierżawnego miesięcznie | wartość netto poz.1 i 3 = (kol. 5 x 6) poz.2= (36 m-cy x kol. 11) | Vat % | wartość brutto
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14.
1. | Paski do analizy moczu | Opakowanie zawierające nie więcej niż 100 szt. pasków | Co najmniej 3 miesiące od daty dostawy |  | 46500 | szt.
2. | Czynsz dzierżawny czytnika | X | X | X | X | X | X | X | X
3. | Materiał kontrolny normal i patol.do codziennej kontroli na przynajmniej jednym z poziomów | opakowanie zawierające nie więcej niż 15 ml | Co najmniej 3 miesiące od daty dostawy | cena za 1 ml: | 200 | ml
x | WARTOŚĆ OGÓŁEM | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  | x

## 5.
Pakiet 5. Testy immunoenzymatyczne.
Lp. | Nazwa oznaczanego parametru | Metoda oznaczenia danego parametru | Postać odczynnika i sposób konfekcjonowania | Trwałość odczynników /roboczych/ w stanie do użycia | Cena jednostkowa netto szt/testu | Cena netto zestawu | Przewidywana ilość zamówienia na okres 36 m-cy | j.m | Wartość netto (kol. 6 x 8) | Podatek VAT % | Wartość brutto
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12.
1 | RSV | Czuły test immunochemiczny kasetkowy lub paskowy wykrywający antygen RSV z wymazu lub popłuczyn, zawierający pasmo kontrolne przbiegu poprawności reakcji oraz kontrolę dodatnią i ujemną antygenu wirusa | kasetka, pasek |  |  |  | 1000 | testów
2 | Gardia intestinalis | Immunochromatograficzny | kasetki lub paski z testem kontrolnym |  |  |  | 400 | testów
3 | grypa | Czuły test immunochemiczny kasetkowy lub paskowy wykrywający antygen wirusa grypy A i B z wymazu lub popłuczyn, zawierający pasmo kontrolne przebiegu poprawności reakcji oraz kontrolę dodatnią i ujemną antygenu wirusa | kasetki lub paski z testem kontrolnym |  |  |  | 1200 | testów
x | Wartość ogółem | x | x | x | x | x | x | x |  | x
Termin ważności produktów od momentu dostawy - min. 6 m-cy.

## 6.
Pakiet 6. Testy z zakresu autoimmunologii.
1. Testy paskowe oparte na technologii dot blot
2. Jeden pasek testowy służący do diagnostyki jednego pacjenta
3. Wszystkie niezbędne odczynniki w zestawie testowym
4. Czułość nie mniejsza niż 70%, swoistość powyżej 90% w stosunku do metody referencyjnej
5. Ocena testów – elektroniczna.
Testy alergologiczne: panele
LP | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | WYMAGANIA | Przewidywana ilość szt. paneli do zamówienia na okres 36 m-cy | Numer katalogowy | Ilość oznaczanych przeciwciał specyf. W jednym panelu | Cena jednego oznaczonego przeciwciała specyficznego w panelu | Cena jednostkowa netto panelu | Ilość szt w op | Cena op. | Wartość netto (kol. 4 x 8) | VAT % | Wartość brutto
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 9. | 10. | 11. | 12.
1 | Panel - zestaw kilkunastu co najmniej 15 antygenów jądrowych umiejscowionych na blocie służących do wykrywania przeciwciał z zakresu układowych chorób tkanki łącznej | Panel powinien wykrywać istotne klinicznie przciwciaładla skierowane do przynajmniej 15 z wymienionych antygenów U1-RP, AMA, SmD, SS-A, SS-B, Scl-70,Mi-2,Ku, PM-Scl, Jo-1, dsDNA, nukleosomy, histony, rybosomalne białko P,AMA, (wynik dla każdego antygenu z osobna) | 168
Wymagania dodatkowe:
- termin ważności produktów od momentu dostawy - min. 6 m-cy.
- szkolenie pracowników w zakresie jego obsługi
- możliwość konsultacji wyników badań w wykonywanym zakresie
- korzystanie z programu komputerowego do elektronicznej ewaluacji wyników testów
- niezbędne oprzyrządowanie - skaner do testów paskowych z programem do odczytu jeśli metoda tego wymaga

## 7.
Pakiet 7. Barwniki do badań hematologicznych.
Lp. | NAZWA OZNACZANEGO PARAMETRU | POSTAĆ ODCZYNNIKA I SPOSÓB KONFEKCJONOWANIA | Trwałość odczynników roboczych gotowych do użycia | CENA NETTO 1 ml odczynnika | CENA netto 1 zestawu | Przewidywana ilość zamówienia (ml) na okres 36 m-cy | Wartość netto (kol 5 x 7) | Podatek VAT % | Wartość brutto
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 9. | 10. | 11.
1 | Barwnik Giemsy stężony | Płynny barwnik do barwienia rozmazów krwi obwodowej w pojemnikach nie większych niż 500 ml | minimum 6 miesięcy |  |  | 2500
2 | Barwnik May-Grunwalda | Płynny barwnik do barwienia rozmazów krwi obwodowej w pojemnikach nie większych niż 1000 ml | minimum 6 miesięcy |  |  | 13000
3 | Barwnik do Retikulocytów | Płynny barwnik do do barwienia Retikulocytów w pojemnikach nie większych niż.100 ml | minimum 6 miesięcy |  |  | 300
4 | Barwnik do pleocytów | Płynny barwnik do barwienia leukocytów w pmr w pojemnikach nie większych niż 100 ml | minimum 6 miesięcy |  |  | 300
x | WARTOŚĆ OGÓŁEM | x | x | x | x | x |  | x

## 8.
Pakiet 8. Probówki do badań - mikrometoda.
Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | WYMAGANIA TECHNICZNE | Przewidywana ilość zamówienia (szt) na okres 36 m-cy | Cena jednostkowa netto | Ilość sztuk w op | Cena netto za op. | Wartość netto (kol. 4 x 5) | Podatek VAT % | Wartość brutto | nr katalogowy
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11.
1 | Probówki do badań hematologicznych z kapilarą | Mikrorobówki do pobierania z kapilarą i korkiem, do badań hematologicznych na 200-300 ul, z rozpylonym antykoagulantem – EDTA-K2, | 9500
2 | Probówka z rurką i korkiem do mikrometody na badania chemiczne | Mikroprobówka z kapilarą umożliwiającą pobranie co najmniej 200 ul krwi, na badania biochemiczne na 200-500 ul | 8000
x | WARTOŚĆ OGÓŁEM | X | X | X | X | X |  | X |  | X

## 10 (hidden)
Pakiet 10 – BAKTERIOLOGIA
Testy identyfikacyjne, krążki do antybiogramów oraz diagnostyczne
LP | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | Postać produktu i sposób jego konfekcjonowania | Trwałość produktu w stanie do użycia od momentu dostawy | cena jednostkowa netto | Numer katalogowy | Cena netto 1 op. | Przewidywana ilość zamówienia na okres 24 m-cy | Wartość netto (kol. 5 x 8) | Podatek VAT % | Podatek VAT % | Wartość brutto
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12.
1 | Zestaw do identyfikacji szczepów bakterii jelitowych z rodz. Enterobacteriaceae. | Zminiaturyzowany zestaw identyfikacyjny oparty o minimum 29 cech biochemicznych | min. 6 m-cy |  |  |  | 600 paneli
2 | Zestaw do identyfikacji szczepów bakterii Gram dodatnich (gronkowce,enterokoki,streptokoki) | Zminiaturyzowany zestaw identyfikacyjny oparty o minimum 29 cech biochemicznych | min. 6 m-cy |  |  |  | 120 paneli
3 | Zestaw do identyfikacji szczepów bakterii Gram ujemnych (Haemophilus, Neisseria) | Zminiaturyzowany zestaw identyfikacyjny oparty o minimum 29 cech biochemicznych | min. 6 m-cy |  |  |  | 40 paneli
4 | Krążki diagnostyczne do różnicowania szczepów Streptococcus pneumoniae | Krążki pakowane po 50 szt.; fiolka-50szt. | min. 6 m-cy |  |  |  | 12 fiolek
5 | Krążki diagnostyczne z czynnikiem BV do różnicowania pałeczek Haemophilus | Krążki pakowane po 50 szt. | min. 6 m-cy |  |  |  | 10 op.
6 | Krążki diagnostyczne z czynnikiem BVX do różnicowania pałeczek Haemophilus | Krążki pakowane po 50 szt. | min. 6 m-cy |  |  |  | 10 op.
7 | Krążki do antybiogramów- wykaz anybiotyków w załączniku do pakietu nr 10 | Krążki pakowane w fiolkach po 50 szt. | min. 6 m-cy | ceny jednostkowe netto zgodnie z załączonym wykazem |  |  | 1578 fiolek
8 | krązki diagnostyczne z cefinazą | Krążki pakowane po 50 szt. | min. 6 m-cy |  |  |  | 4 op.
9 | krązki diagnostyczne z BC (Moraxella/Neisseria) | Krążki pakowane po 50 szt. | min. 6 m-cy |  |  |  | 8 op.
10 | Krążki diagnostyczne Novobiocyna(Staph.saprophyticus) | Krążki pakowane po 50 szt. | min. 6 m-cy |  |  |  | 4 op.
11 | Krążki diagnostyczne Furazolidon (Staph./Micrococcus) | Krążki pakowane po 50 szt. | min. 6 m-cy |  |  |  | 2 op.
x | WARTOŚĆ OGÓŁEM | x | x | x | x | x | x
Wymagania Pakiet 10:
Testy identyfikacyjne (punkt 1, 2 i 3) oparte o minimum 29 cech biochemicznych, zamknięty format paneli (bez wycieków), konstrukcja testów umożliwiająca
1-etapową inokulację, brak konieczności dodawania dodatkowych odczynników, odczyt w świetle białym oraz UV oparty o metodę chromogenną oraz fluorogenną
Wykonawca zapewni na swój koszt lampę UV oraz krążki do antybiogramów kopmatybilne z dyspenserami w ilości 3 szt.Wszystkie krążki muszą pochodzić od jednego
producenta, każdy krązek musi posiadać stałe, nie zmieniające się stężenie oraz oznaczenie nazwy antybiotyku (1 wyraźny skrót). Krążki pakowane w pojedyncze hermetycznie
zamknięte fiolki, posiadające swój niezależny pochłaniacz wilgoci. Krążki muszą posiadać certyfikat ISO 13485 dla wyrobów medycznych (kopię dołączyć do oferty).
Spełnienie w/w wymagań potwierdzić materiałami informacyjnymi producenta/kopie dołączyć do oferty
Do każdej dostawy należy dołączyć certyfikaty kontroli jakości
Do oferty należy złożyć próbki zgodnie z załącznikiem nr 2a do SIWZ

## zał. do pak. 10 (hidden)
Załącznik do Pakietu 10
Krążki do antybiogramów, fiolka=50szt.
| nazwa antybiotyku | stężenie | Przewidywana ilość fiolek | cena jednostkowa netto | wartość netto
1 | Amoksycyklina/Clavulan | AMC-30 | 70
2 | Amoksycyklina/Clavulan | AMC-3 | 2
3 | Amikacyna | AN-30 | 70
4 | Ampicylina/Sulbactam | SAM-20 | 70
5 | Ampicylina | AM-10 | 50
6 | Ampicylina | AM-2 | 30
7 | Azytromycyna | AZM-15 | 2
8 | Aztreonam | ATM-30 | 5
9 | Cefotaxime | CTX-30 | 20
10 | Cefotaxime | CTX-5 | 70
11 | Cefoxitin | FOX-30 | 30
12 | Ceftazidime | CAZ-30 | 20
13 | Cefadroxil | CFR-30 | 50
14 | Cefuroxime | CXM-30 | 70
15 | Ciprofloxacin | CIP-5 | 50
16 | Clindamycin | CC-2 | 30
17 | Ertapenem | ETP-10 | 10
18 | Ceftazidime | CAZ-10 | 70
19 | Cefepime | FEP-30 | 70
20 | Chloramphenicol | C-30 | 10
21 | Imipenem | IPM-10 | 60
22 | Doxycykline | D-30 | 5
23 | Erytromycyna | E-15 | 30
24 | Cefaklor | CEC-30 | 5
25 | Gentamycyna | GM-10 | 50
26 | Gentamycyna | GM-30 | 20
27 | Ceftriakson | CRO-30 | 10
28 | Linezolid | LZD-10 | 4
29 | Jałowe krążki |  | 4
| Netylmycyna | NET-10 | 20
| Kwas fusydowy | FA-10 | 4
| Meropenem | MEM-10 | 60
| Mupirocin | MUP-200 | 10
| Nitrofurantoina | FM-100 | 50
| Neomycin | N-30 | 5
| Norfloksacyna | NOR-10 | 50
| Ofloksacyna | OFX-5 | 10
| Oxacillin | OX-1 | 20
| Lewofloksacyna | LEV-5 | 10
| Penicillin | P-1 | 20
| Penicillin | P-10 | 5
| Piperacillin | PIP-30 | 50
| Piperacillin/Tazobactam 100/10 | TZP-36 | 50
| Rifampicyna | RF-5 | 5
| Streptomycyna | S-300 | 5
| Trimethoprim/Sulfamethoxazol | SXT | 80
| Teicoplanina | TEC-30 | 10
| Tetracyklina | TE-30 | 20
| Ticarcillin/Clavulan | TIM-85 | 20
| Ticarcillin | TIC-75 | 10
| Tobramycyna | NN-10 | 20
| Vancomycyna | VA-5 | 20
| CTX/CLA (dla ESBL) |  | 4
| CAZ/CLA (dla ESBL) |  | 4
| Dalfopristin/Quinupristin | SYN-15 | 20
| Kwas nalidyksowy | NA-30 | 4
| Tigecyklina | TGC-15 | 5
razem

## 11 (hidden)
Pakiet 11 – BAKTERIOLOGIA (buliony i inne)
LP | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | Postać produktu i sposób konfekcjonowania | Trwałość produktu w stanie do użycia od momentu dostawy | Cena jednostkowa netto | Przewidywana ilość zamówienia na okres 24 m-cy | j.m. | Wartość netto (kol. 5 x 6) | Podatek VAT % | Wartość brutto
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10.
1 | Bulion z seleninem do izolacji Salmonella | Butelki o pojemności nie większej niż 250 ml | min. 6 mies. |  | 4000 | ml
2 | Salmonella, Shigella Agar | Butelki o pojemności nie większej niż 250 ml | min. 6 mies. |  | 7000 | ml
3 | Bulion do badań rutynowych dla mikroorganizmów o wysokich wymaganiach odżywczych BHI | Butelki o pojemności nie większej niż 250 ml | min. 6 mies. |  | 16000 | ml
4 | Podłoże Thioglikolan – bulion | probówki, op.=20szt | min. 6 mies. |  | 400 | szt.
5 | Agar Sabouraud z antybiotykami: chloramphenikol, gentamycyna | Butelki o pojemności nie większej niż 250 ml | min. 6 mies. |  | 7000 | ml
6 | Skosy z podlożem Kliglera | Skosy w probówkach ( skos o objętości ok. 3ml) | min. 6 mies. |  | 500 | szt.
7 | Podłoże z cjankiem potasu (KCN) Citrobacter/Salmonella | probówka, op.=20szt. | min. 1 mies. |  | 100 | szt.
8 | Columbia agar z 5% krwią baranią | Podłoże gotowe rozlane na płytkach o sr.90mm w opakowaniach po 20szt. | min. 1,5 mies. |  | 20000 | szt.
9 | Agar zwykły(niskie wymagania odżywcze) | Butelki o pojemności nie większej niż 250 ml | min. 6 mies. |  | 400 | ml
10 | Test lateksowy do identyfikacji Staphylococcus aureus (wykrywanie bialka A i koagulazy) | op.=100 testów | min. 9 mies. |  | 12 | op
11 | Szybki test aglutynacyjny dla paciorkowców wykrywający grupy: A,B,C,D,F,G | Enzym ekstrakcyjny-butelka a 12ml, odczynniki grupowe na 50 testów=1 zestaw | min. 9 mies. |  | 4 | op
12 | Kwas boronowy | probówka=1-2ml | min. 2 mies. |  | 16 | amp.
13 | EDTA | but.=100ml | min. 9 mies. |  | 4 | but.
14 | Płytki chromogenne-ilościowe i jakościowe oznaczanie bakterii w moczu | Podłoże gotowe rozlane na płytkach o sr.90mm w opakowaniach po 20szt. | min. 3 mies. |  | 300 | szt.
15 | Płytki chromogenne do identyfikacji grzybów:Candida albicans, C.tropicalis, C.glabrata, C.Krusei | Podłoże gotowe rozlane na płytkach o sr.90mm w opakowaniach po 20szt. | min. 3 mies. |  | 150 | szt.
16 | Płytki chromogenne do identyfikacji Streptococcus agalactiae GBS | Podłoże gotowe rozlane na płytkach o sr.90mm w opakowaniach po 20szt. | min. 3 mies. |  | 300 | szt.
17 | Płytki chromogenne do wykrywania bakterii opornych na karbapenemy | Podłoże gotowe rozlane na płytkach o sr.90mm w opakowaniach po 20szt. | min. 3 mies. |  | 50 | szt.
18 | Podłoże chromogenne do wykrywania Salmonella, Shigella oraz laktozo-dodatnich Salmonella sp. | Butelki o pojemności nie większej niż 100 ml | Do 3 mies. |  | 2000 | ml
19 | Płytki chromogenne do wykrywania Staphylococcus aureus | Podłoże gotowe rozlane na płytkach o sr.90mm w opakowaniach po 20szt. | Do 3 mies. |  | 300 | szt.
20 | 1% woda peptonowa z tryptofanem | probówka=3-5ml | 9-12 mies. |  | 100 | szt.
21 | Sabouraud Dextrose Bulion | Butelki o pojemności nie większej niż 100 ml | Do 6 mies. |  | 300 | ml
22 | 10% roztwór KOH | butelka o pojemności nie większej niż 100 ml | Do 6 mies. |  | 200 | ml
23 | Sabouraud Dextrose Agar z chloramfenicolem/Fungisel Agar z czerwienią fenolową | Podłoże gotowe rozlane na płytkach o sr.90mm w opakowaniach po 20szt. (podłoże dwusekcyjne) | Do 3 mies. |  | 40 | szt.
x | Wartość ogółem | X | X | X | X | X |  | x
Do oferty należy dołączyć przykładowe certyfikaty kontroli jakości
Certyfikat dla podłoży musi zawierać co najmniej: skład podłoża, pH pożywki, kolor pożywki, wykaz szczepów kontrolnych,
termin ważności, numer serii oraz datę i godzinę wylania, współczynnik żyzności do podłoży stałych oraz podanie selektywności według normy PN 11133
Wszystkie podłoża: probówki, płytki, butelki mają być od jednego producenta oraz posiadać certyfikat dla wyrobów medycznych ISO 13485/kopię dołączyć do oferty
Do oferty należy złożyć próbki zgodnie z załącznikiem nr 2a do SIWZ

## 12 (hidden)
Pakiet 12 -Testy bakteriologiczne do wykrywania Enterobacteriaceae, Enterokoków
LP | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | Postać produktu i sposób jego konfekcjonowania | Trwałość produktu w stanie do użycia | Numer katalogowy | cena jednostkowa netto | Cena netto opakowania/zest. | Przewidywana ilość zamówienia na okres 24 m-cy | Wartość netto (kol. 6 x 8) | Podatek VAT % | Wartość brutto
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11.
1 | Zestaw do identyfikacji szczepów bakterii jelitowych z rodz. Enterobacteriaceae za pomocą 16 testów biochemicznych -stanowiących 1 panel diagnostyczny | Płytki z mikroprobówkami zawierające testy biochemiczne. Zestaw zawiera 60 testów | min. 12 mies. |  |  |  | 40 op.
2* | indol | odczynnik płynny w buteleczkach, nie większych niż 25 ml | min. 12 mies. |  |  |  | 12 but.
3* | olej parainowy sterylny | parafina do stwarzania warunków mikroareofilnych odczynnik płynny w buteleczkachn nie większych niż 25 ml op.=3x25ml | min. 12 mies. |  |  |  | 12op.
4* | fenyloalanina | odczynnik płynny w buteleczkach,nie większych niż 25 ml | min. 12 mies. |  |  |  | 12 but.
5 | Zestaw do identyfikacji szczepów Enterococcus za pomocą 8 testów biochemicznych-stanowiących 1 panel diagnostyczny | Płytki z mikroprobówkami zawierające testy biochemiczne. Zestaw zawiera nie więcej niż 40 testów | min. 12 mies. |  |  |  | 4 op.
6 | pyratest | odczynnik do Enterococcus | min. 12 mies. |  |  |  | Podać ilość odpowiednią dla 160 testów: ……….
7 | odczynnik do testu PYR | odczynnik do Enterococcus | min. 12 mies. |  |  |  | Podać ilość odpowiednią dla 160 testów: ……….
8 | OXI – test | testy do wykrycia oxydazy cytochromowej; op.=50 testów | min. 9 mies. |  |  |  | 8 op.
9 | Krążki diagnostyczne dla Haemophilusa -Bacytracyna 10 UI | op.=100 testów | min. 9 mies. |  |  |  | 20 op.
x | Wartość ogółem | X | X | X | X | X | X |  | x
*Pozycje 2,3,4 jeżeli nie ma ich w zestawie do pozycji nr.1
Do każdej dostawy należy dołączyć certyfikaty kontroli jakości
Wraz z testami biochemicznymi zalecany jest program komputerowy do oceny testów (interaktywny, w języku polskim)
Do oferty należy złożyć próbki zgodnie z załącznikiem nr 2a do SIWZ

## 13 (hidden)
Pakiet 13 – BAKTERIOLOGIA
E-Testy – do określenia minimalnego stężenia antybiotyku hamującego wzrost badanego drobnoustroju (MIC)
LP | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | Postać produktu i sposób jego konfekcjonowania | Trwałość produktu w stanie do użycia od momentu dostawy | Numer | Cena jednostkowa netto | Przewidywana ilość zamówienia na okres 24 m-cy | Wartość netto (kol. 6 x 7) | Podatek VAT % | Wartość brutto
katalogowy
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10.
1 | Ampicillin/Sulbactam 2/1 0,016-256 | op.=30szt. | min. 12 mies. |  |  | 4op.
2 | Piperacillin/Tazobactam 0,016-256 | op.=30szt. | min. 12 mies. |  |  | 4op.
3 | Ceftazidime 0,016-256 | op.=30szt. | min. 12 mies. |  |  | 4op.
4 | Cefotaxime 0,016-256 | op.=30szt. | min. 12 mies. |  |  | 3op.
5 | Benzylpenicillin 0,016-256 | op.=30szt. | min. 12 mies. |  |  | 3op.
6 | Imipenem 0,002-32 | op.=30szt. | min. 12 mies. |  |  | 4op.
7 | Amikacin 0,016-256 | op.=30szt. | min. 12 mies. |  |  | 4op.
8 | Ciprofloxacin 0,002-32 | op.=30szt. | min. 12 mies. |  |  | 4op.
9 | Trimethoprim/Sulphamethoxazole (1/19) 0,002-32 | op.=30szt. | min. 12 mies. |  |  | 3op.
10 | Colistin 0,016 - 256 | op.=30szt. | min. 12 mies. |  |  | 4op.
11 | Vancomycin 0,016-256 | op.=30szt. | min. 12 mies. |  |  | 3op.
12 | Amoxicillin/Clavulanic acid (2/1) 0,016 - 256 | op.=30szt. | min. 12 mies. |  |  | 2op.
13 | Meropenem 0,002-32 | op.=30szt. | min. 12 mies. |  |  | 2op.
x | WARTOŚĆ OGÓŁEM | x | x | x | x | x |  | x
E–Test: pasek zawierający stopniowo zmieniający się gradient stężeń antybiotyku musi być wykonany z plastiku (nie papierowy)
Muszą posiadać opinię z Krajowego Ośrodka Referencyjnego Lekowrażliwości Drobnoustrojów.
Wymagane jest przeszkolenie pracowników laboratorium i lekarzy na oddziałach (dwa szkolenia dla lekarzy - na koszt Wykonawcy) przez wykwalifikowane osoby.
Wszystkie paski E-Testy muszą pochodzić od jednego producenta
Do każdej dostawy należy dołączyć certyfikaty kontroli jakości
Termin dostawy: 3 dni robocze
Do oferty należy złożyć próbki zgodnie z załącznikiem nr 2a do SIWZ

## 14 (hidden)
Pakiet 14 - BAKTERIOLOGIA
LP | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | Postać produktu i sposób jego konfekcjonowania | Trwałość produktu w stanie do użycia od momentu dostawy | Numer | Cena jednostkowa netto | Przewidywana ilość zamówienia na okres 24 m-cy | Wartość netto (kol. 6 x 7) | Podatek VAT % | Wartość brutto
katalogowy
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10.
1 | Saszetki do wytwarzania środowiska z podwyzszonym CO2 | saszetki do wytwarzania środowiska z podwyższonym CO2 w postaci foliowych torebek op.=20szt. | min. 12 mies. |  |  | 20 op.
2 | Saszetki do wytwarzania środowiska dla drobnoustrojów żyjących w warunkach beztlenowych | saszetki w postaci foliowych torebek op.=20szt. | min. 12 mies. |  |  | 12 op.
3 | Plastikowe woreczki z klipsami dla saszetek z gazem | op.=20szt. | min. 12 mies. |  |  | 4 op.
x | WARTOŚĆ OGÓŁEM | x | x | x | x | x |  | x
Do każdej dostawy należy dolaczyć certyfikaty kontroli jakości
Do oferty należy złożyć próbki zgodnie z załącznikiem nr 2a do SIWZ

## 15 (hidden)
Pakiet 15 - Bakteriologia
Podłoża mikrobiologiczne sypkie oraz gotowe na płytkach
LP | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | Postać produktu i sposób konfekcjonowania | Trwałość produktu w stanie do użycia od momentu dostawy | Cena jednostkowa netto | Przewidywana ilość zamówienia na okres 24 m-cy | j.m. | Wartość netto (kol. 5 x 6) | Podatek VAT % | Wartość brutto
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10.
1 | Uniwersalne podłoże różnicujące oparte na przepisie Lewina z eozyną i błękitem metylenowym | Podłoże sypkie w opakowaniu 500g | min. 12 mies. |  | 8000 | g
2 | Płytki Levine z eozyną i błękitem metylenowym-agar | Podłoże gotowe rozlane na płytkach o śr. 90mm pakowane po 20 szt. | min. 4 tygodnie |  | 1200 | szt.
3 | Podłoze czekoladowe z poly vitexem | Podłoże gotowe rozlane na płytkach o śr. 90mm pakowane po 20 szt. | min. 4 tygodnie |  | 500 | szt.
4 | Mannitol Salt agar | Podłoże gotowe rozlane na płytkach o śr. 90mm pakowane po 20 szt. | min. 4 tygodnie |  | 1200 | szt.
5 | Podłoże Mueller – Hintona do badań lekowrażliwości metodą krążkową | Podłoże gotowe rozlane na płytkach o śr. 90mm w opakowaniach po 20 szt. | min. 4 tygodnie |  | 12000 | szt.
6 | Podłoże Mueller-Hinton II Agar z kloksacykliną | Podłoże gotowe rozlane na płytkach o śr. 90mm pakowane po 20 szt. | min. 4 tygodnie |  | 50 | szt.
7 | Podłoże Mueller – Hintona +5% krew końska +20mg/l NAD | Podłoże gotowe rozlane na płytkach o śr. 90mm pakowane po 20 szt. | min. 4 tygodnie |  | 1000 | szt.
x | Wartość ogółem | X | X | X | X | X |  | X
Wymagania:
Podłoża gotowe na płytkach o średnicy ok. 90 mm, do oferty należy dołączyć przykładowe certyfikaty kontroli jakości
Certyfikat dla podłoży musi zawierać co najmniej: skład podłoża, pH pożywki, kolor pożywki, wykaz szczepów kontrolnych,
termin ważności, numer serii oraz datę i godzinę wylania, współczynnik żyzności do podłoży stałych oraz podanie selektywności podłoża według normy PN 11133
Wszystkie podłoża od jednego producenta
Odczynniki muszą posiadać certyfikat dla wyrobów medycznych ISO 13485/ kopię dołączyć do oferty
Do każdej dostawy należy dołączyć certyfikat kontroli jakości
Do oferty należy złożyć próbki zgodnie z załącznikiem nr 2a do SIWZ

## 16 (hidden)
Pakiet 16 - BAKTERIOLOGIA
LP | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | Postać produktu i sposób jego konfekcjonowania | Trwałość produktu w stanie do użycia od momentu dostawy | Numer | Cena jednostkowa netto | Przewidywana ilość zamówienia na okres 24 m-cy | Wartość netto (kol. 6 x 7) | Podatek VAT % | Wartość brutto
katalogowy
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10.
1 | Clostridium difficile-Toksyna A/B – szybki test immunochromatograficzny | Kasetki umożliwiające wykonanie pojedynczego oznaczenia-szybki test do wykrycia toksyny A/B bezpośrednio w próbkach kału op.=20 testów | min. 6 m-cy |  |  | 6 op.
Jednorazowo dołączyć do odczynnika instrukcję w języku polskim
Wynik odczytu testu wraz z wykonaniem: 40-60 minut
Wykonanie testu bez zastosowania dodatkowego sprzętu laboratoryjnego, np. wirówki, łaźnia wodna, cieplarka
Do każdej dostawy należy dołączyć certyfikaty kontroli jakości
Test kasetkowy wykrywający antygeny toksyny A/B Clostridium difficile musi również zawierać pasmo kontrolne przebiegu poprawności reakcji
oraz kontrolę dodatnią i ujemną antygenu drobnoustroju.
Do oferty należy złożyć próbki zgodnie z załącznikiem nr 2a do SIWZ

## 17 (hidden)
Pakiet 17 - BAKTERIOLOGIA
Butelki do posiewów krwi, płynu mózgowo-rdzeniowego i innych płynów ustrojowych
kompatybilne do automatycznego systemu do posiewów krwi BD BACTEC 9050
LP | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | Postać produktu i sposób jego konfekcjonowania | Trwałość produktu w stanie do użycia od momentu dostawy | Numer | Cena jednostkowa netto | Przewidywana ilość zamówienia na okres 24 m-cy | Wartość netto (kol. 6 x 7) | Podatek VAT % | Wartość brutto
katalogowy
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10.
1 | BACTEC Plus Aerobic /F Medium | Butelka do hodowli bakterii tlenowych, zawiera żywice do neutralizacji antybiotyków; op.=50 but. | min. 6 mies. |  |  | 14 op.
2 | BACTEC Anaerobic/F Standard Bottle | Butelka do hodowli bakterii beztlenowych, op.=50 but. | min. 6 mies. |  |  | 14 op.
3 | BACTEC PEDS Plus/F Pediatric Medium | Butelka do hodowli bakterii w próbkach o małej objętości (np. pobierane od dzieci); zawiera żywice do neutralizacji antybiotyków; op.=50 but. | min. 6 mies. |  |  | 10 op.
x | WARTOŚĆ OGÓŁEM | x | x |  | x | x |  | x
Do każdej dostawy należy dołączyć certyfikaty kontroli jakości

## 18 (hidden)
Pakiet 18 - BAKTERIOLOGIA
Surowice do aglutynacj szkiełkowej dla Salmonella sp.
Szybki test lateksowy do identyfikacji antygenów O enteropatogennych szczepów Escherichia coli – EPEC
LP | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | Postać produktu i sposób jego konfekcjonowania | Trwałość produktu w stanie do użycia od momentu dostawy | Numer | cena jednostkowa netto | Przewidywana ilość zamówienia na okres 24 m-cy | Wartość netto (kol. 6 x 7) | Podatek VAT % | Wartość brutto
katalogowy
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10.
1 | Surowica Salmonella dla antygenu HM | but.=5ml | min. 12 mies. |  |  | 2 but.
2 | Surowica Salmonella dla antygenu DO | but.=5ml | min. 12 mies. |  |  | 2 but.
3 | Surowica Salmonella dla antygenu CO | but.=5ml | min. 12 mies. |  |  | 2 but.
4 | Surowica Salmonella dla antygenu BO | but.=5ml | min. 12 mies. |  |  | 2 but.
5 | Surowica Salmonella dla antygenu Hgm | but.=5ml | min. 12 mies. |  |  | 2 but.
6 | Szybki test lateksowy do wykrycia antygenu O dla enteropatogennych szczepów Escherichia coli | opis produktu poniżej | min. 12 mies. |  |  | 4 op.
x | WARTOŚĆ OGÓŁEM | x | x | x | x | x |  | x
Ad. poz. 6
Test lateksowy dla wykrycia szczepów enteropatogennych powinien zawierać:
odczynnik poliwalentny A
odczynnik poliwalentny B
odczynnik poliwalentny C
lateks kontrolny
płytki do oznaczeń
bagietki
ulotka informacyjna w języku polskim tak dla lateksu jak i dla wykonania testu serologicznego dla Salmonella
Do każdej dostawy należy dołączyć certyfikaty kontroli jakości

## 19 (hidden)
Pakiet 19 - BAKTERIOLOGIA
Zestaw do barwienia metodą Grama
LP | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | Postać produktu i sposób jego konfekcjonowania | Trwałość produktu w stanie do użycia od momentu dostawy | Numer | Cena jednostkowa netto | Przewidywana ilość zamówienia na okres 24 m-cy | Wartość netto (kol. 6 x 7) | Podatek VAT % | Wartość brutto
katalogowy
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10.
1 | Fiolet krystaliczny | but. 50-100ml | min. 12 mies. |  |  | 2 but.
2 | Odczynnik Lugola | but. 50-100ml | min. 12 mies. |  |  | 2 but.
3 | Odbarwiacz | but. 50-100ml | min. 12 mies. |  |  | 2 but.
4 | Fuksyna karbolowa | but. 50-100ml | min. 12 mies. |  |  | 2 but.
x | WARTOŚĆ OGÓŁEM | x | x | x | x | x |  | x

## 20 (hidden)
Pakiet 20 - BAKTERIOLOGIA
Testy do oceny lekowrażliwości drożdżaków na antybiotyki przeciwgrzybicze – metoda manualna
LP | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | Postać produktu i sposób jego konfekcjonowania | Trwałość produktu w stanie do użycia od momentu dostawy | Numer | Cena jednostkowa netto | Przewidywana ilość zamówienia na okres 24 m-cy | Wartość netto (kol. 6 x 7) | Podatek VAT % | Wartość brutto
katalogowy
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10.
1 | Panele do oceny lekowrażliwości drożdżaków na antybiotyki przeciwgrzybicze | panele | min. 6 mies. |  |  | 60 paneli
x | WARTOŚĆ OGÓŁEM | x | x | x | x | x |  | x
Zestaw musi zawierać lekowrażliwość co najmniej na takie antybiotyki jak:
5-fluorocytozyna, amfoterycyna B, mikonazol, ketokonazol, itraconazol, flukonazol, które występują w dwóch różnych stężeniach, z obecnością barwnego wskaźnika
Wykonanie testu bez zastosowania dodatkowego sprzętu laboratoryjnego, np. wirówki, łaźnia wodna, cieplarka
Do zestawu dołączyć instrukcję w języku polskim
Do oferty należy złożyć próbki zgodnie z załącznikiem nr 2a do SIWZ

## 9.
Pakiet 9. Sprzęt jednorazowy laboratoryjny.
Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | WYMAGANIA | Przewidywana ilość zamówienia (szt) na okres 36 m-cy | Cena jednostkowa netto za 1 szt. | Numer katalogowy | Ilość sztuk w op. | Wartość netto | Podatek VAT % | Wartość brutto
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 10. | 11.
1. | SZKIEŁKA MIKROSKOPOWE PODSTAWOWE STANDARDOWE | Szkiełka podstawowe z ciętymi krawędziami, gładkie | 1000
2. | SZKIEŁKA MIKROSKOPOWE NAKRYWKOWE | Szkiełka nakrywkowe kwadratowe 24 x 24 mm | 4000
3. | SZKIEŁKA MIKROSKOPOWE NAKRYWKOWE | Szkiełka nakrywkowe kwadratowe 20 x 20 mm | 38000
4. | KOŃCÓWKI DO AUTOMATYCZNYCH PIPET LABORATORYJNYCH | Końcówki do automatycznych pipet laboratoryjnych o pojemności do 200 µl. | 40000
5. | KOŃCÓWKI DO AUTOMATYCZNYCH PIPET LABORATORYJNYCH | Końcówki do automatycznych pipet laboratoryjnych o pojemności do 1000 µl. | 12000
6. | ZATYCZKI DO KAPILAR DO GAZOMETRII cienkich | zatyczki (koreczki) do kapilar o średnicy poniżej 2 mm | 4000
7. | SZTYFTY METALOWE (MIESZDEŁKA) DO KAPILAR | mieszadełka do kapilar o średnicy nie wiekszej niż 2 mm (o objętości nie większej niż 100 ul) | 4000
8. | EZY BAKTERIOLOGICZNE, STERYLNE, JEDNORAZOWE | Pojemność „oczka” - 10 ul.Opakowania dzięki, którym ezy zachowują sterylność powinny zawierać nie więcej niż 10 sztuk. | 33600
9. | EZY BAKTERIOLOGICZNE, STERYLNE, JEDNORAZOWE | Pojemność „oczka” - 1 ul. Opakowania dzięki, którym ezy zachowują sterylność powinny zawierać nie więcej niż 10 sztuk. | 11200
10. | Pipety pasteurowskie, plastikowe, sterylne | Pipety pasteurowskie, plastikowe o pojemności nie mniejszej niż 2,5 ml, z podziałką, pakowane po nie więcej niż 5 szt. | 3000
11. | Pipety pasteurowskie, plastikowe | Pipety pasteurowskie, plastikowe o pojemności nie mniejszej niż 2,5 ml | 6000
12. | Wymazówki z wacikiem sterylne | O długości od 10-16 cm, pakowane po nie wiecej niż 10 szt. (bez probówki transportowej) | 6000
13. | Probówki sterylne z korkiem z przeźroczystego tworzywa | Probówki sterylne z korkiem z przeźroczystego tworzywa o pojemności nie mniejszej niż 10 ml i wysokości nie mniejszej niż 100 mm | 8000
x | WARTOŚĆ OGÓŁEM | x | x | x | x | x |  | x

## 28 (hidden)
Pakiet 28 - BAKTERIOLOGIA
Testy do diagnostyki: Mycoplasma/Ureaplasma - ocena półilościowa, identyfikacja, test lekowrażliwości – metoda manualna
LP | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | Postać produktu i sposób jego konfekcjonowania | Trwałość produktu w stanie do użycia | Numer | Cena netto opakowania/zest. | Przewidywana ilość zamówienia na okres 24 m-cy | Wartość netto (kol. 6 x 7) | Podatek VAT % | Wartość brutto
katalogowy
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10.
1 | Testy/panele do diagnostyki Mycoplasma hominis/Ureaplasma sp. | testy/panele biochemiczne | 6 mies. |  |  | 7op.
Do zestawu dołączyć instrukcję w języku polskim
Identyfikacja i lekowrażliwość na jednym panelu, który również musi zawierać ocenę półilościową wyhodowanego drobnoustroju oraz kontrolę wzrostu
Wykonanie testu bez zastosowania dodatkowego sprzętu laboratoryjnego, np. wirówki, łaźnia wodna
Do oferty należy złożyć próbki zgodnie z załącznikiem nr 2a do SIWZ

## 29 (hidden)
Pakiet 29 - BAKTERIOLOGIA
Szczepy wzorcowe zgodnie z zaleceniami EUCAST 2011
LP | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | Trwałość produktu w stanie do użycia | Numer | Cena netto opakowania/zest. | Przewidywana ilość zamówienia na okres 24 m-cy | Wartość netto (kol. 5 x 6) | Podatek VAT % | Wartość brutto
katalogowy
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9.
1 | Escherichia coli ATCC 25922 | do 12mies. |  |  | 1op.
2 | Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 | do 12mies. |  |  | 1op.
3 | Staphylococcus aureus ATCC 29213 | do 12mies. |  |  | 1op.
4 | Enterococcus faecalis ATCC 29212 | do 12mies. |  |  | 1op.
x | WARTOŚĆ OGÓŁEM | x |  | x | x |  | x
Szczepy wzorcowe 0-1 pasaż oryginalnych liofilizowanych hodowli ATCC
Szczepy wzorcowe mogą być w formie liofilizowanych ampułek, liofilizowanych krążków, podłoża transportowe
Każdy szczep wzorcowy musi posiadać swój certyfikat-metryka

## 30 (hidden)
Pakiet 30 - BAKTERIOLOGIA
Fiolki do przechowywania szczepów wzorcowych
LP | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | Trwałość produktu w stanie do użycia | Numer | Cena netto opakowania/zest. | Przewidywana ilość zamówienia na okres 24 m-cy | Wartość netto (kol. 5 x 6) | Podatek VAT % | Wartość brutto
katalogowy
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9.
1 | sterylne fiolki zawierające około 25 koralików wraz z z roztworem hipertonicznym gwarantującym przeżywalność mikroorganizmów również tych o wysokich wymaganiach odżywczych | min. 12 mies. |  |  | 1op.
Zaszczepiona fiolka z koralikami szczepem wzorcowym może być przechowywana w temp. od -20ºC do -80ºC
Produkt musi posiadać fiolki w różnych kolorach - mix

## 31 (hidden)
Pakiet 31 - Pipety automatyczne
Pipety atomatyczne jednokanalowe współpracujące ze standowrdowymi końcówkami do pipet
LP | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | Numer | cena jednostkowa netto | Przewidywana ilość zamówienia na okres 24 m-cy | Wartość netto (kol. 4 x 5) | Podatek VAT % | Wartość brutto
katalogowy
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8.
1 | Pipeta automatyczna o stałej pojemności 10 ul |  |  | 1 szt.
2 | Pipeta automatyczna o stałej pojemności 25 ul |  |  | 1 szt.
3 | Pipeta automatyczna o stałej pojemności 50 ul |  |  | 1 szt.
4 | Pipeta automatyczna o stałej pojemności 200 ul |  |  | 2 szt.
5 | Pipeta automatyczna o stałej pojemności 1 ml |  |  | 1 szt.
6 | Pipeta automatyczna o nastawnej pojemności od 10-100 ul |  |  | 1 szt.
7 | Pipeta automatyczna o nastawnej pojemności od 100-1 ml |  |  | 1 szt.
x | WARTOŚĆ OGÓŁEM | x | x | x |  | x

## 32 (hidden)
Pakiet 32 - Zamknięty system do pobierania krwi próżniowy lub aspiracyjno próżniowy + sprzęt do pobierania krwi na gazometrię
lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | WYMAGANIA TECHNICZNE | Przewidywana ilość zamówienia (szt) na okres 24 m-cy | Cena jednostkowa netto | Ilość sztuk w op | Cena netto za op. | Wartość netto (kol. 4 x 5) | Podatek VAT % | Wartość brutto
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10.
1 | probówki do badań biochemicznych w surowicy ze srodkiem przyśoieszającym wykrzepianie | Probówki o pojemności od 4 do 6 ml z optycznie przeźroczystego tworzywa , z korkiem środkiem przyśpieszającym wykrzepianie krwi i separację surowicy | 20000
2 | probówki do badań biochemicznych w surowicy-probówki z granulatem lub innym srodkiem przyspieszającym wykrzepianie | Probówki o pojemności od 9 do 11 ml. z optycznie przeźroczystego tworzywa , z korkiem i z środkiem przyśpieszającym wykrzepianie krwi i separację | 2000
3 | PROBÓWKI z EDTA do badań z zakresu biologii molekularnej i immunologii | Probówki o pojemności od 3 do 6 ml z optycznie przeźroczystego tworzywa , z korkiem i EDTA | 1000
4 | PROBÓWKI DO BADAŃ HEMATOLOGICZNYCH Z PRZEKŁUWALNYM KORKIEM PRZYSTOSOWANYM DO PRACY Z PODAJNIKIEM | Probówki do badań hematologicznych na 1ml krwi, z rozpylonym antykoagulantem – EDTA-K2, z przekłuwalnym korkiem i polem do opisu | 20000
5 | PROBÓWKI DO BADAŃ HEMOSTAZY Z PRZEKŁUWALNYM KORKIEM PRZYSTOSOWANYM DO PRACY Z PODAJNIKIEM | Probówki do koagulologii na 1,8 ml krwi z przekłuwalnym z korkiem , polem do opisu, (zawierajace 0,2 ml 3,2 % roztworu dwuwodnego cytrynianu sodu )i z wyraźnie zaznaczonym miejscem ,do którego należy wypełnić probówkę krwią | 10000
6 | PROBÓWKI z heparyną do badań z zakresu biologi molekularnej i immunologii | Probówki z heparyną litową o objetośći od 3 - 6 ml | 1000
7 | propówki z heparyną litową | Probówki z heparyną litową o objetośći od 2 - 3 ml | 10000
8 | probówki do OB. z rurką ( rurka z podziałką umożliwiajacą odczyt OB. lub bez podziałki ale w tym przypadku Wykonawczapewni co najmniej 1 statyw umożliwiajacy odczyt OB.) | Probówka do OB., na końcową objętość nie większą niż 2 ml, z rurką zawierającą podziałkę | 10000
9 | igły kompatybile z zestawem o średnicy o,8 mm |  | 30000
10* | łączniki niezbędne do stworzenia zestawu do pobrania krwi w systemie zamknietym o ile w danej metodzie są niezbedne. |  | podać ilość wymaganą do ok.30000 pobrań: ………
kapilary
| strzykawki |  | 5000
X | Wartość ogółem | X | X | X | X | x |  | x
* | jeżeli system nie wymaga łącznikaWykonawca nie wypełnia tej rubryki i pod tabelką zamieszcza odpowiednią adnotację.
Wymagania jakie musi spełniać zamknięty system pobierania krwi:
1.zapewnienie bezpieczeństwa przy pobieraniu i wykonywaniu badań
2.korek:a) uniemożliwiający samoczynny wypływ i parowanie krwi
b) wykonany z tworzywa, łatwy w manipulacji nie hamujacy dołączanej probówki przy kolejnych wymianach probowek podczas pobierania krwi c)zapewniający szczelność i łatwość przy wielokrotnym otwieraniu
3.igła uniemożliwiająca wypływ krwi podczas łączenia z probówką
4.końcówka igły zapewniająca łatwe połączenie z resztą zestawu
5.możliwość pobierania krwi do probówki lub buteleczki z pożywką (do badań mikrobiologicznych)
6.konstrukcja zestawu musi umożliwiać wkłucie igły pod właściwym kątem
7.każda probówka musi być zaopatrzona w etykietę umożliwiającą podpisanie probówki
8. Probówki do badań hematologicznych i hemostazy dostosowane do podajników w analizatorach
9.zestaw powinien zawierać probówki o różnej pojemności zgodnie z formularzem cenowym
10.probówki wykonane z tworzywa sztucznego, nie tłukące się podczas transportu
11.zestaw eliminujący hemolizę i mikroskrzepy
12.system współpracujący z igłą i strzykawką typu luer
Do oferty należy złożyć próbki zgodnie z załącznikiem nr 2a do SIWZ
Note on C8: labor:

## 10.
Pakiet 10. Dostawa odczynników do analizatora Integra 400 wraz z dzierżawą urządzenia zastępczego pracującego z tymi samymi odczynnkami oraz z zamontowaniem wirówki laboratoryjnej z kątowym rotorem na 36 probówek nie mniejszych niż 5 ml.
Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych do analizatora parametrów biochemicznych Integra 400 wraz z dzierżawą urządzenia zastępczego, oraz pozwalającego na wykonanie wymienionych w tabeli badań biochemicznych (w przypadku awarii jednego z aparatów) oraz instalacją wirówki laboratoryjnej kątowy z rotorem na co najmniej 36 probówek nie mniejszych niż 7 ml.
Lp. | Nr. katalogowy | Nazwa odczynnika | Symbol/ilość oznaczeń | j.m. | INTEGRA 400 | urządzenie zastępcze | Przewidywana ilość zamówienia na okres 36 m-cy | cena jednostkowa natto | WARTOŚĆ NETTO (kol. 8x9) | VAT % | WARTOŚĆ BRUTTO
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12.
1 |  | Fosfataza zasadowa | Cobas Integra ALP2L IFCC -400 Gen. 2. | szt | tak | tak | 18
2 |  | Transaminaza alaninowa GPT | Cobas Integra ALTL -500 | szt | tak | tak | 54
3 |  | Transaminaza asparaginowa GOT | Cobas Integra ASTL -500 | szt | tak | tak | 51
4 |  | alfa-Amylaza | Cobas Integra AMYL2 -300 | szt | tak | tak | 33
5 |  | Kinaza kreatynowa | Cobas Integra CKL -200 | szt | tak | tak | 6
6 |  | gamma-Glutamylotransferaza | Cobas Integra GGT2 -400 | szt | tak | tak | 26
7 |  | Wapń | Cobas Integra CA- 300 | szt | tak | tak | 33
8 |  | Albuminy | Cobas Integra ALB2 -300 | szt | tak | tak | 11
9 |  | Bilirubina całkowita T3 | Cobaas Integra BILT2-250 | szt | tak | tak | 55
10 |  | Bilirubina bezpośrednia | Cobas Integra BILD -350 | szt | tak | tak | 9
11 |  | Cholesterol | Cobas Integra CHOL2 -400 | szt | tak | tak | 52
12 |  | Cholesterol HDL | Cobas Integra HDL_350 plus Gen. 3. | szt | tak | tak | 34
13 |  | Cholesterol LDL | Cobas Integra LDL-C 175 Gen. 2. | szt | tak | tak | 4
14 |  | Cholinesteraza | Cobas Integra -200 | szt | tak | tak | 4
15 |  | Kreatynina Jaffe | Cobas Integra CREJ2- 700 | szt | tak | tak | 81
16 |  | Glukoza | Cobas Integra GLUC3- 800 | szt | tak | tak | 93
17 |  | Żelazo | Cobas Integra IRON2-200 | szt | tak | tak | 23
18 |  | LDH | Cobas Integra - 100 | szt | tak | tak | 10
19 |  | Niewysycona zdolność wiązania żelaza | Cobas Integra UIBC 100 | szt | tak | tak | 13
20 |  | Magnez | Cobas Integra MG 175 | szt | tak | tak | 62
21 |  | Fosforany nieorganiczne | Cobas Integra PHOS2 250 | szt | tak | tak | 11
22 |  | Białko całkowite | Cobas Integra TP Gen. 2.-300 | szt | tak | tak | 13
23 |  | Białko w moczu i PMR | Cobas Integra TPUC 150 Gen. 3. | szt | tak | tak | 8
24 |  | Triglicerydy | Cobas Integra TRIGL 250 | szt | tak | tak | 62
25 |  | Kwas moczowy | Cobas Integra UA2 400 | szt | tak | tak | 13
26 |  | Mocznik | Cobas Integra UREA 500 | szt | tak | tak | 62
27 |  | D-Dimery | 100 | szt | tak | tak | 60
28 |  | Białko C-reaktywne, wysokoczułe | 300 | szt | tak | tak | 202
29 |  | Hemoglobina glikowana | 150 | szt | tak | tak | 26
30 |  | Alkohol etylowy | 100 | szt | tak | tak | 30
31 |  | ASO | 100 | szt | tak | tak
32 |  | RF latex | 100 | szt. | tak | tak | 22
33 |  | Kalibrator uniwersalny | 12 x 3 ml | szt | tak | tak | 6
34 |  | Kalibrator parametrów lipidowych | 3 x 1 ml | szt | tak | tak | 4
35 |  | Kalibrator białek specyficznych | 5 x 1 ml | szt | tak | tak | 3
36 |  | Kalibrator ASO2, CERU3 i PREA3 | 3 x 1 ml | szt | tak | tak | 3
37 |  | Kalibrator białka w moczu i PMR | 5 x 1 ml | szt | tak | tak | 6
38 |  | Kalibrator hemoglobiny glikowanej (aplikacja Tina-quant) | 3 x 2 ml | szt | tak | tak | 3
39 |  | Kalibrator D-Dimerów | 6 x 0,5 ml | szt | tak | tak | 6
40 |  | Kontrola uniwer. normalna dla enzymów,substratow, białek specy.(CRP,RF,ferrytyna) z możliwościa uczestnictwa w zewnętrzym programie kontroli | 20 x 5 ml | szt | tak | tak | 6
41 |  | Kontrola uniwer. Patolog. dla enzymów,substratow, białek specy.(CRP,RF,ferrytyna) z możliwościa uczestnictwa w zewnętrzym programie kontroli | 20 x 5 ml | szt | tak | tak | 3
42 |  | Kontrola normalna HbA1c | 4 x 0,5 ml | szt | tak | tak | 3
43 |  | Kontrola patologiczna HbA1c | 4 x 0,5 ml | szt | tak | tak | 3
44 |  | Kontrola normalna białko całkowite w moczu i PMR, kreatynina w moczu | 4 x 3 ml | szt | tak | tak | 3
45 |  | Kontrola patologiczna białko całkowite w moczu i PMR, kreatynina w moczu | 4 x 3 ml | szt | tak | tak | 3
46 |  | Kontrola normalna amoniaku, etanolu, CO2 | 5 x 4 ml | szt | tak | tak | 4
47 |  | Kontrola patologiczna amoniaku, etanolu, CO2 | 5 x 4 ml | szt | tak | tak | 3
48 |  | Zestaw do kontroli D-Dimerów | 2x 1ml | szt | tak | tak | 6
49 |  | Kontrola normalna białek specyficznych | 3 x 1 ml | szt | tak | tak | 3
50 |  | Kontrola patologiczna białek specyficznych | 3 x 1 ml | szt | tak | tak | 2
51 |  | Płyn systemowy | 1000 ml | szt | tak | tak | 10
52 |  | Kaseta dodatkowego cyklu mycia | 150 testów | szt | tak | tak | 60
53 |  | Odczynnik hemolizujący do HbA1c | 6x10 ml | szt | tak | tak | 3
54 |  | Filtry do wody | 10 szt./ op. | szt | tak | tak | 6
55 |  | Naczynka próbkowe | 250 | op | tak | tak | 60
56 |  | Zbiorniki odpadowe | 20 sztuk/ op. | op | tak | tak | 6
57 |  | Kuwety | 20 x 1000 sztuk | op | tak | tak | 18
58 |  | Lampa do modułu Abs. | 1 sztuka | szt | tak | tak | 15
59 |  | Komplet igieł | 2 szt./ op. | op | tak | tak | 6
60 |  | Elektroda referencyjna | 1 sztuka | szt | tak | tak | 6
61 |  | Elektroda chlorkowa | 1 sztuka | szt | tak | tak | 3
62 |  | Elektroda potasowa | 1 sztuka | szt | tak | tak | 6
63 |  | Elektroda sodowa | 1 sztuka | szt | tak | tak | 6
64 |  | Roztwór referencyjny | 1 x 250 ml | szt | tak | tak | 42
65 |  | Kalibrator ISE, bezpośredni | 1 x 250 ml | szt | tak | tak | 42
66 |  | Kalibrator ISE, pośredni | 1 x 250 ml | szt | tak | tak | 42
67 |  | ISE roztwór 1 | 6 x 17,5 ml | szt | tak | tak | 12
68 |  | ISE roztwór 2 | 6 x 9,5 ml | szt | tak | tak | 12
69 |  | ISE Deproteinizer | 6 x 21 ml | szt | tak | tak | 24
70 |  | Roztwór trawiący | 6 x 11 ml | szt | tak | tak | 6
71 |  | kalibrator do RF | 5 x 1 ml | szt | tak | tak | 3
72 |  | kalibrator do etanolu i NH3 | 5x 1 ml | szt | tak | tak | 3
73 |  | kalibrator do żelaza | op. | szt | tak | tak | 3
74 |  | kontrola do RF | 2 x 1ml | szt. | tak | tak | 6
75 |  | kaseta do oznaczania lipazy | lipaza 200 | szt. | tak | tak | 5
76 |  | kaseta do oznaczania mleczanów | mleczany- 100 | szt. | tak | tak | 6
77 |  | Zestaw wężyków do modułu ISE | kompl. | szt | tak | tak | 3
RAZEM
Odczynniki i materiały zużywalne muszą być kompatybilne z analizatorem parametrów biochemicznych Integra 400 oraz z dzierżawionym aparatem stanowiącym urządzenie zastępcze.
Wykonawca zapeni odpowiednie warunki pracy urządzeń i przebiegu reakcji poprzez dostarczenie i zainstalowanie klimatyzatora ściennego i stacji uzdatniania wody.
dzierżawa urządzenia zastępczego i wirówki laboratoryjnej
|  | x |  |  | cena netto |  | vat %
cena czynszu dzierżawnego/miesiąc
|  | cena czynszu dzierżawnego na 36 miesiące |  |  |  |  | x
Wartość netto ogółem pakietu nr 10:
Wartość brutto ogółem pakietu nr 10:
Wartość netto ogółem pakietu nr 10 = razem wartość netto odczynników i materiałów ekspoloatacyjnych + cena netto czynszu dzierżawnego aparatu zastępczego i wirówki na 36 miesięcy
Wartość brutto ogółem pakietu nr 10 = razem wartość brutto odczynników i materiałów ekspoloatacyjnych + cena brutto czynszu dzierżawnego aparatu zastępczego i wirówki na 36 miesięcy
Wymagania dotyczące aparatu zastępczego:
Analizator będący urządzeniem zastępczym powinien być wielofunkcyjny i w pełni automatyczny, pracujący w trybie "pacjent po pacjencie" o wydajności co najmniej 300 testów fotometrycznych/godz, do 400 testów/ godz. z ISE. Powinien posiadać możliwość wykonania jednocześnie co najmniej 30 różnych badań z biochemii, immunologii, oznaczeń elektrolitów za pomocą ISE i ewentualnie TDM (leki) przy zastosowaniu metod oznaczeń: fotometrycznych, monochromatycznych i bichromatycznych punktu końcowego, turbidimetrycznych i kinetycznych. Powinien posiadać automatyczną detekcję mikroskrzepu w próbce badanej. Wymagana ilość pozycji na próbki - minimum 80. Próbki i odczynniki identyfikowane kodem kreskowym, z możliwością innej identyfikacji. Oprogramowanie analizatora w języku polskim. WYMAGANA funkcja automatycznego rozcieńczania i/lub zmiana objętości próbki po przekroczeniu liniowości metody. Priorytetowe oznaczanie próbek "cito" i chłodzenie odczynników, kalibratorów i kontroli na pokładzie analizatora. Ponadto wymagane jest podłączenie analizatora do LIS - dwukierunkowa komunikacja i wbudowany program kontroli jakości badań. Niezbędny jest zewnętrzny UPS, możliwość monitorowania zużycia odczynników. oraz automatyczne załadowywanie/wyładowywanie kuwet.
Ponadto wymagane są :
obsługa serwisowa na koszt Wykonawcy
czas reakcji serwisu do 5 godz.
czas usunięcia awarii do 24 godzin,
Termin ważności produktów od momentu dostawy - min. 6 m-cy.

## 11.
Pakiet 11. Odczynniki do oznaczania grup krwi.
Odczynniki powinny spełniać wymogi KRAJOWEGO CENTRUM KRWIODASTWA I KRWIOLECZNICTWA INSTYTUTU HEMATOLOGI I TRANSFUZJOLOGII
L.p. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | Sposób konfekcjonowania | Termin przydatności | Cena netto 1 ml odczynnika | Przewidywana ilość zamówienia (ml) na okres 36 m-cy | Wartość netto (kol. 5 x 6) | Podatek VAT % | Wartość brutto
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9.
1 | Odczynnik antyA seria I –odczynnik monoklonalny do oznaczania antygenu A z układu ABO | Ampułki o pojemności nie większej niż 10 ml | Co najmniej 3 miesiące od momentu dostawy a po otwarciu powinien zachować trwałość przynajmniej 7 dni |  | 500
2 | odczynnik anty A seria II –odczynnik monoklonalny do oznaczania antygenu A z układu ABO | Ampułki o pojemności nie większej niż 10 ml | Co najmniej 3 miesiące od momentu dostawy a po otwarciu powinien zachować trwałość przynajmniej 7 dni |  | 500
3 | odczynnik anty B seria I –odczynnik monoklonalny do oznaczania antygenu B z układu ABO | Ampułki o pojemności nie większej niż 10 ml | Co najmniej 3 miesiące od momentu dostawy a po otwarciu powinien zachować trwałość przynajmniej 7 dni |  | 500
4 | Odczynnik anty B seria II –odczynnik monoklonalny do oznaczania antygenu B z układu ABO | Ampułki o pojemności nie większej niż 10 ml | Co najmniej 3 miesiące od momentu dostawy a po otwarciu powinien zachować trwałość przynajmniej 7 dni |  | 500
5 | Odczynnik anty D seria I –odczynnik monoklonalny do oznaczania antygenu anty D z układu Rh | Ampułki o pojemności nie większej niż 10 ml | Co najmniej 3 miesiące od momentu dostawy a po otwarciu powinien zachować trwałość przynajmniej 7 dni |  | 500
6 | Odczynnik anty D seria II –odczynnik monoklonalny do oznaczania antygenu anty D z układu Rh nie wykrywajacy odmiany DVI | Ampułki o pojemności nie większej niż 10 ml | Co najmniej 3 miesiące od momentu dostawy a po otwarciu powinien zachować trwałość przynajmniej 7 dni |  | 500
7 | Odczynnik anty D do kontroli PTA | Ampułki o pojemności nie większej niż 10 ml | Co najmniej 3 miesiące od momentu dostawy a po otwarciu powinien zachować trwałość przynajmniej 24h |  | 50
8 | Surowica antyglobulinowa poliwalentna (odczynnik zawierający przeciwciała anty IgG + CD3 IgM) | Ampułki o pojemności nie większej niż 10 ml | Co najmniej 3 miesiące od momentu dostawy a po otwarciu powinien zachować trwałość przynajmniej 7 dni |  | 50
9 | Surowica AB do zawieszeń | Ampułki o pojemności nie większej niż 5 ml | Co najmniej 3 miesiące od momentu dostawy a po otwarciu powinien zachować trwałość przynajmniej 7 dni |  | 40
10 | odczynnik anty IgG do PTA | Pojemniki o pojemności nie większej niż 3 ml | Co najmniej 3 miesiące od momentu dostawy a po otwarciu powinien zachować trwałość przynajmniej 7 dni |  | 30
11 | Roztwór o niskiej sile jonowej Liss | butelki o pojemności nie większej niż 250 ml | Co najmniej 3 miesiące od momentu dostawy a po otwarciu powinien zachować trwałość przynajmniej 21 dni |  | 6000
12 | Panel krwinek wzorcowych 0,A1, B do oznaczania izoaglutynin | Pojemniki o pojemności nie większej niż 10 ml | Co najmniej 5 tygodni od momentu dostawy a po otwarciu powinien zachować trwałość przynajmniej 7 dni |  | Ilość krwinek macierzystych niezbędna do uzyskania 200 ml 10% zawiesiny z każdego rodzaju krwinek Podaje Wykonawca: ……………
13 | Panel krwinek umożliwiający wykrycie przeciwciał odpornościowych (anty D, anty K, anty C i anty E ) w testach PTA-Liss | Pojemniki o pojemności nie większej niż 10 ml | Co najmniej 5 tygodni od momentu dostawy a po otwarciu powinien zachować trwałość przynajmniej 7 dni |  | Ilość krwinek macierzystych niezbędna do uzyskania 400 ml 4% zawiesiny z każdego rodzaju krwinek Podaje Wykonawca: ……………
14 | lektyna do dolichotestu | pojemniki nie większe niż 2 ml | Co najmniej 3 miesiące od momentu dostawy a po otwarciu powinien zachować trwałość przynajmniej 7 dni |  | 20
15 | krew kontrolna do PTA | zestaw krwi kontrolnej do PTA zawierajacy kontrolę dodatnią i ujemną w objętościach nie większych niż 5 ml/na kontrolę | Co najmniej 42 dni od momentu dostawy a po otwarciu powinien zachować trwałość przynajmniej 14 dni |  | 90 ml- kontroli dodatniej i 90 ml kontroli ujemnej
x | WARTOŚĆ OGÓŁEM | X | X | X | X
Ocena jakości próbek-przetarg laboratorium 2018 r.
| pakiety do których wymagane są próbki | ilość wymaganych próbek | parametry oceny jakości | sposób oceny
| pakiet 11 | pozycje 12-13 po 2 ml | ocena wydajności dla poz. 12 | Wyjściowe stężenie krwinek od 0% do 5,9% - 0,00 pkt Wyjściowe stężenie krwinek od 6% do 10% - 10,00 pkt Wyjściowe stężenie krwinek powyżej 10% - 20,00 pkt
|  |  | ocena wydajności dla poz. 13 | wyjściowe stężenie krwinek bliskie 0-3,9% - 0,00 pkt wyjściowe stężenie krwinek bliskie 4-7% - 10,00 pkt wyjściowe stężenie krwinek powyżej 7% - 20,00 pkt

## 12.
Pakiet 12. Odczynniki lateksowe, szybkie testy immunochemiczne oraz barwniki.
Trwałość odczynników gotowych do użycia (czyli po ewentualnym wstępnym przygotowaniu) powinna być na tyle długa aby można było wykorzystać odczynnik do końca przy założeniu, że laboratorium może wykonać do 7 oznaczeń dziennie.
Lp | NAZWA OZNACZANEGO PARAMETRU | POSTAĆ ODCZYNNIKA I SPOSÓB KONFEKCJONOWANIA | Trwałość odczynników roboczych gotowych do użycia | CENA NETTO 1 ml/ szt odczynnika | CENA netto 1 zestawu | Przewidywana ilość zamówienia na okres 36 m-cy | Zalecana przez Wykonawcę ilość ml/ szt odczynnika potrzebna do wykonania podanej przez zamawiającego ilości badań (kol. 7) | Wartość netto (kol 5 x 7) | Podatek VAT % | Wartość brutto
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11.
1 | Chlamydia trachomatis Ag | Immunoenzymatyczna i lub Immunochromato-graficzna. Kasetki umożliwiające wykonanie pojedynczego oznaczenia, jednocześnie posiadające kontrolę dodatnią testu | co najmniej 6 miesiecy |  |  | 300
2 | SYFILIS | immunochromatograficzny (paskowy lub kasetkowy, z wyłączeniem testów opartych na weglu) test do identyfikacji zakażeń Treponema Pallidum | co najmniej 6 miesiecy |  |  | 3900
3 | Test na krew utajoną w kale | immunochemiczny lub immunochromatograficzny test wykrywajacy ludzką hemoglobinę | co najmniej 6 miesiecy |  |  | 2000
4 | TEST na antygen Helikobacter Pylori w kale | immunochemiczny lub immunochromatograficzny | co najmniej 6 miesiecy |  |  | 400
5 | testy na narkotyki i leki w moczu: testy na poszczególne , poniżej wymienine leki i narkotyki znajdujące się w panelu dającym wynik dla kazdego z osobna wymienionych: 1.opiaty (morfina), 2-ecstazy, 3-marihuana, 4-cocaina, 5-metamfetamina, 6-metadon, 7-benzodiazepiny, 8-trójcykliczne antydepresanty, 9-barbiturany, 10 amfetamina | Immunochemiczny (immunochromatograficzny), kasetkowy test panelowy . Każdy panel zawierać powinien wymienione leki i narkowtki oraz dawać reakcję dla każdego z parametrów osobno oraz reakcję dla kontroli testu | co najmniej 6 miesiecy |  |  | 300
6 | Waaler-Rosea test - czułość > lub =5 mg/l | Latexowy,zestaw zawierający kontrolę dodatnią i ujemną,+karty do testów i patyczki do mieszania | co najmniej 6 miesiecy |  |  | 120
7 | Rotawirus i adenowieus- antygen | immunochromatograficzny test na obecność rotawirusów w kale kasetka lub pasek | co najmniej 6 miesiecy |  |  | 700
8 | Rota- adeno i norowirus - antygen | immunochromatograficzny test na obecność rota, adeno i norowirósów w kale(kasetka lub pasek) | co najmniej 6 miesiecy |  |  | 50
9 | Szybkie testy do wykrywania Streptococcus z gr.A | Test kasetkowy lub paskowy immunochromatograficzny | co najmniej 6 miesiecy |  |  | 600
10 | Rotawirus - antygen w kale | Immunoenzymatyczna i lub Immunochromato-graficzna. Kasetki umożliwiające wykonanie pojedynczego oznaczenia, jednocześnie posiadające kontrolę dodatnią testu | co najmniej 6 miesiecy |  |  | 500
11 | norowirus antygen w kale | Immunoenzymatyczna i lub Immunochromato-graficzna. Kasetki umożliwiające wykonanie pojedynczego oznaczenia, jednocześnie posiadające kontrolę dodatnią testu | co najmniej 6 miesiecy |  |  | 500
x | WARTOŚĆ OGÓŁEM | x | x | x | x | x | x
Termin ważności produktów od momentu dostawy - min. 6 m-cy.

## 13.
Pakiet 13. Testy alergologiczne.
Testy alergologiczne w panelach po co najmniej 20 alergenów w 3 zestawach : panel mieszany (wziewno-pokarmowy), panel wziewny, panel pokarmowy
1. Testy paskowe oparte na technologii dot blot
2. Jeden pasek testowy służący do diagnostyki jednego pacjenta
3. Wszystkie niezbędne odczynniki w zestawie testowym
4. Czułość nie mniejsza niż 70%, swoistość powyżej 90% w stosunku do metody referencyjnej
5. Ocena testów – elektroniczna.
LP | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | WYMAGANIA | Przewidywana ilość zamówienia pojedyńczych paneli na okres 36 m-cy | Numer katalogowy | Cena jednostkowa netto 1 panelu | ilość oznaczanych IgE specyf. w jednym panelu (z wyłączeniem markera CCD) | wartość jednego IgE specyficznego panelu | wartość jednego panelu | Ilość sztuk w opakowaniu | cena netto opakowania | Wartość netto (kol. 4 x 6) | VAT % | Wartość brutto
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14.
1 | Panel pokarmowy wykrywajacy najczęściej wystepujące alergie na skladniki pokarmowe | panel pokarmowy powinien wykrywać IgE specyficzne dla co najmniej 25 alergeenów i powinien wykrywać co najmniej 19 z następujących alergenów : białko , żółtko jaja,mleko, mąki: żytnia lub pszenna, soja, orzechy : laskowy, ziemny, migdał, jabłko, kiwi lub brzoskwinia lub pomarańcza , pomidor, marchew, ziemniak, wołowina,wieprzowina, kurczak,seler, dorsz, krewetka lub krab | 160
2 | Panel wziewny wykrywajacy najczęściej wystepujące alergie na skladniki wziewne | panel wziewny powinien wykrywać IgE specyficzne dla conajmniej 25 alergenów i powinien wykrywać co najmniej 18 z wymienionych alergenówalergenów :trawy : Tymotka łąkowa lubT.wonna, żyto,drzewa: Olcha, Brzoza, Leszczyna, Dąb, zioła: , Bylica lub Bielica, Babka, Roztocza. : D.pteronyssinus D.farinealergeny, jady owadów ,zwierzęce : kot, pies, koń, plesnie: P.notatum lub C herbarium, Aspergillus fum.,Alternaria a, | 144
3 | Panel mieszany wykrywajacy najczęściej wystepujące alergie na skladniki pokarmowe i wziewne | panel mieszany powinien wykrywać IgE specyficzne dla conajmniej 27 alergenów i powinien wykrywać conajmniej 26 z następujących alergenów: trawy pojedyncz lub mix, brzoza, bylica,babka, żyto , roztocza kurzu domowego, sierści: pies, kot,koń lub lateks , pleśnie : C. herbarium lub A.fumigatus, lub alternata, białko jaja,żółtko jaja, mleko, mąki: żytnia lub pszenna, ryż, soja, orzechy: laskowe, ziemny, jabłko lub banan ,ziemniak, dorsz,mięso (kurczak, lub wieprzowina,lub jagnięcina), brzoskwinia lub owoce cytrusowe, marchew | 216
Wartość ogółem:
Termin ważności produktów od momentu dostawy - min. 6 m-cy.
[8 empty] | ocena dla ilości alergenów ( bez markera CCD)dla pozycji 1 i 2: |  | 20 - 0 pkt 21-25 - 4 pkt 26-30 - 7 pkt 31-35 - 12 pkt
Wykonawca zapewni na swój koszt:
- szkolenie pracowników w zakresie jego obsługi
- możliwość konsultacji wyników badań w wykonywanym zakresie | [7 empty] | ocena dla ilości alergenów (bez markera CCD) dla pozycji 3: |  | 20 - 0 pkt 21-25 - 4 pkt 26-30 - 8 pkt 31-35 - 16 pkt
- korzystanie z programu komputerowego do elektronicznej ewaluacji wyników testów
- niezbędne oprzyrządowanie, tj. skaner do testów paskowych z programem do odczytu jeśli metoda tego wymaga, kołyska laboratoryjna

## 14.
Pakiet 14. Dzierżawa analizatora parametrów krytycznych wraz z dostawą odczynników oraz z dostawą aparatu zastępczego do gazometrii i elektrolitów.
Przewidywana ilość oznaczeń na 36 miesięcy: |  |  | 16200
Wymagane parametry mierzone aparat główny: pH, pCO2 , pO2, Na+, K+, Ca++, Ht lub Hb, SO2, O2Hb, tHb, COHb, MetHb, bilirubina noworodkowa
Wymagane parametry wyliczane : H+, HCO3-,BE, SO2,
Wymagane parametry aparat zastępczy : H+, pO2,pCO2,HCO3-,BE, SO2, Na+,K+,Ca++
Wymagane parametry techniczne:
1.możliwość wykonania analizy z każdej próbki (krew,dializaty,płyny z jam ciała) z możlwością wyboru opcji sposobu podawania próbki : z kapilary, strzykawki
2.UPS, możliwość dwukierunkowej komunikacji softwerowej z podłączeniem do przynajmniej jednego systemu informatycznego
3.Bezobsługowe elektrody i automatyczne kalibracje
1 | Wykonawca/Producent | Podać
2 | Nazwa i typ urządzenia | Podać
3 | Kraj pochodzenia | Podać
4 | Rok produkcji aparatu głównego min. 2017 | Podać
Lp | Nr katalogowy | Nazwa odczynnika | Przewidywana ilość wykorzystania niezbednych odczynników w okresie 36 m-cy | CENA JEDNOSTKOWA NETTO | WARTOŚĆ NETTO (kol. 4 x 5) | VAT % | WARTOŚĆ BRUTTO
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8.
1
2
3
n
| strzykawki z heparyną litową balansowaną jonami wapnia | o pojemności nie ok. 1 ml | 5200
| kapilary z heparyną litową balansowaną jonami wapnia | o pojemności 150-250 ul | 10800
| aparat zastępczy | materiał kontrolny metrykowany z oznaczonymi poziomami stężeń /ciśnień/ dla oznaczanych parametrów na trzech poziomach: a/ patologicznym wysokim b/ patologicznym niskim c/ normalnym | a b i c po 60 ampułek
|  | Materiał kontrolny metrykowany z oznaczonymi poziomami stężeń /ciśnień/ dla oznaczanych parametrów na trzech poziomach: a/ patologicznym wysokim b/ patologicznym niskim c/ normalnym | a-720 ampułek
b- 180
c-180
RAZEM
Termin ważności produktów od momentu dostawy - min. 6 m-cy.
Lp. | Nr. katalogowy | Nazwa materiału eksploatacyjnego | Przewidywana ilość zamówienia na okres 36 m-cy | CENA JEDNOSTKOWA NETTO | WARTOŚĆ NETTO (kol. 4 x 5) | VAT % | WARTOŚĆ BRUTTO
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8.
1
4
5
6
7
n
| Dzierżawa analizatora parametrów krytycznych |  |  | cena netto | Vat % | cena brutto
cena czynszu dzierżawnego/miesiac
| cena czynszu dzierżawnego na 36 miesięcy |  |  |  | x
Wartość netto ogółem Pakietu 14:
Wartość brutto ogółem Pakietu 14:
Wartość netto ogółem pakietu 14 = razem wartość netto odczynników i materiałów ekspoloatacyjnych + cena netto czynszu dzierżawnego analizatora parametrów krytycznych na 36 miesięcy
Wartość brutto ogółem pakietu 14 = razem wartość brutto odczynników i materiałów ekspoloatacyjnych + cena brutto czynszu dzierżawnego analizatora parametrów krytycznych na 36 miesięcy

## 15.
Pakiet 15. Dzierżawa analizatora immunologicznego z dostawą odczynników i materiałów zużywalnych do aparatu dzierżawionego oraz dostawa aparatu zastępczego, instalacją wirówki laboratoryjnej z kątowym rotorem na co najmniej 36 probówek nie mniejszych niż 5 ml.
1 | Wykonawca/Producent | Podać
2 | Nazwa i typ urządzenia | Podać
3 | Kraj pochodzenia | Podać
4 | Rok produkcji min. 2014 | Podać
Lp | PARAMETRY |  |  |  | PARAMETRY GRANICZNE | POTWIERDZENIE (wypełnia Wykonawca) - należy odpowiednio wskazać TAK lub NIE
1 | Metoda chemiluminescencyjna pomiaru lub inna o równie wysokiej czułości |  |  |  | Tak
2 | Wydajność analizatora nie mniejsza niż 60 oznaczeń/ godzinę |  |  |  | Tak
3 | Możliwość wykonania min 15 oznaczeń z jednej próbki |  |  |  | Tak
4 | Szybkość otrzymania wyników markerów kardiologicznych do 10 minut |  |  |  | Tak
5 | Detektor wykrywania skrzepów i mikroskrzepów w próbce |  |  |  | Tak
6 | Krzywa kalibracyjna zapisana w kodzie kreskowym, wczytywana automatycznie do pamięci aparatu |  |  |  | Tak
7 | Priorytetowe oznaczanie próbek "cito" |  |  |  | Tak
8 | Możliwość bezpośredniego stosowania próbek pierwotnych |  |  |  | Tak
9 | System chłodzenia odczynników na pokładzie |  |  |  | Tak
10 | System zabezpieczający przed kontaminacja kolejnych analizowanych próbek |  |  |  | Tak
11 | Co najmniej 6 miesięczna przydatność do użycia odczynników i kalibratorów |  |  |  | Tak
12 | Wbudowany system kontroli wewnątrzlaboratoryjnej |  |  |  | Tak
13 | zewnętrzny UPS |  |  |  | Tak
14 | obsługa serwisowa na koszt Wykonawcy |  |  |  | Tak
15 | czas reakcji serwisu do 5 godz. |  |  |  | Tak
16 | czas usunięcia awarii do 12 godzin, |  |  |  | Tak
17 | Wykonawca zapewni odpowiednie warunki pracy urządzenia i przebiegu reakcji poprzez dostarczenie i zainstalowanie klimatyzatora ściennego |  |  |  | Tak
18 | Wykonawca zapewni obsługę serwisową na swój koszt. |  |  |  | Tak
Uwaga! W kolumnie „Parametry graniczne” TAK – oznacza bezwzględny wymóg. Brak opisu lub zapis „Nie” w kolumnie „Oferowane parametry” będzie traktowany jako brak danego parametru konfiguracji przedmiotu zamówienia. Niespełnienie choćby jednego z warunków granicznych spowoduje odrzucenie oferty.
Lp. | parametry oceniane |  |  | ilość punktów w krytermium parametry techniczne |  |  | oferowane parametry i funkcje (wypełnia Wykonawca) - należy odpowiednio wskazać oferuję lub nie oferuję
1. | Automatyczne monitorowanie stanu odczynników |  |  | zaoferowanie: 10,00 pkt
niezaoferowanie: 0,00 pkt
2. | Automatyczne rozcieńczenie próbki |  |  | zaoferowanie: 10,00 pkt
niezaoferowanie: 0,00 pkt
3. | Materiał kontrolny wieloparametrowy |  |  | zaoferowanie dla więcej niż 30 odczynników: 10,00 pkt
zaoferowanie dla 15-30 odczynników: 5,00 pkt
zaoferowanie wyłącznie kontroli jednoparametrowych: 0,00 pkt
4. | Wymienne końcówki w pipetorze zabezpieczające przed carry-over lub inny równocenny system zabezpieczający przed przeniesieniem z próbki na próbkę |  |  | zaoferowanie systemu zabezpieczającego przed przeniesieniem z próbki na próbkę: 10,00 pkt
niezaoferowanie systemu zabezpieczającego przed przeniesieniem z próbki na próbkę: 0,00 pkt
Lp. | Nazwa oznaczonego parametru | Nr katalogowy | Przewidywana ilość zamówienia (oznaczeń) na okres 36 m-cy | Sugerowana przez Wykonawcę ilość opakowań na okres 24 m-cy | Cena netto jednego oznaczenia | Cena netto oznaczenia z uwzględnieniem kosztów kalibracji, kontroli i materiałów zużywalnych | Cena netto jednego op. | WARTOŚĆ NETTO (kol. 4 x 7) | Podatek VAT % | WARTOŚĆ BRUTTO
1 | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11.
1 | TSH |  | 32000
2 | FT3 |  | 6000
3 | Ft4 |  | 8700
4 | HCG total |  | 2600
5 | Troponina- ultraczuła o czułości co najmniej 0,003 ng/ml, i czasie oznaczenie nie dłuższym niż 15 minut |  | 11200
6 | PSA |  | 7200
7 | Ca 125 |  | 1500
8 | Prokalcytonina |  | 6300
9 | IgE total |  | 1000
10 | HBs Ag |  | 2100
11 | Toxo IgG |  | 1700
12 | Toxo IgM |  | 1900
13 | NT pr BNP |  | 1700
14 | Anty HCV |  | 2100
15 | CMV IgG |  | 800
16 | CMV IgM |  | 800
17 | Anty TPO |  | 2200
18 | anty Tg |  | 800
19 | HIV Ag i anty HIV |  | 2000
20 | HE4 |  | 1200
21 | insulina |  | 2000
22 | witamina D3 |  | 3600
23 | progesteron |  | 2100
24 | prolaktyna |  | 1300
25 | WIT B12 |  | 1800
n | Materiały
zużywalne
n | Kontrole
i klaibratory
x | WARTOŚĆ OGÓŁEM | x | x | x | x | x | x |  | x
UWAGA! Jeśli dana pozycja wymaga produktów objętych różną stawką podatku vat, należy podać je oddzielnie tak, aby umożliwić Zamawiającemu sprawdzenie prawidłowości obliczeń wartości brutto.
| Dzierżawa analizatora immunologicznego, urządzenia zastępczego oraz wirówki laboratoryjnej |  |  | cena netto | Vat % | cena brutto
cena czynszu dzierżawnego/miesiac
| cena czynszu dzierżawnego na 36 miesięcy |  |  |  | x
Termin ważności produktów od momentu dostawy - min. 6 m-cy.
Wykonawca przedstawi ilość oraz koszty kalibratorów, kontroli i materiałów eksploatacyjnych koniecznych do oznaczeń wykazanych w tabeli parametrów
Wartość netto ogółem Pakietu 15:
Wartość brutto ogółem Pakietu 15:
Wartość netto ogółem pakietu 15 = razem wartość netto odczynników i materiałów zużywalnych + cena netto czynszu dzierżawnego analizatora immunologicznego na 36 miesięcy
Wartość brutto ogółem pakietu 15 = razem wartość brutto odczynników i materiałów zużywalnych + cena brutto czynszu dzierżawnego analizatora immunologicznego na 36 miesięcy

## 16.
Pakiet 16. Pipety automatyczne jednokanałowe współpracujące ze standardowymi końcówkami do pipet.
LP | Nazwa produktu i jego zastosowanie | Postać produktu i sposób jego konfekcjonowania | Numer katalogowy | cena jednostkowa netto | Przewidywana ilość zamówienia (szt.) na okres 36 m-cy | Wartość netto (kol. 6 x 7) | VAT | Wartość brutto
1. | 2. | 3. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10.
1 | Pipeta automatyczna z wyrzutnikiem o stałej pojemności 10 ul | szt. |  |  | 1
2 | Pipeta automatyczna z wyrzutnikiem o stałej pojemności 25 ul | szt. |  |  | 1
3 | Pipeta automatyczna z wyrzutnikiem o stałej pojemności 50 ul | szt. |  |  | 1
4 | Pipeta automatyczna z wyrzutnikiem o stałej pojemności 100 ul | szt. |  |  | 1
5 | Pipeta automatyczna o stałej pojemności 200 ul | szt. |  |  | 1
6 | Pipeta automatyczna o nastawnej pojemności od 100-1 ml | szt. |  |  | 1
x | WARTOŚĆ OGÓŁEM | x | x | x | x |  | x

## 17.
Pakiet 17. Testy z zakresu immunoserologii tranfuzjologicznej wraz z dzierżawą wirówki i pipety.
Testy mikrokolumnowe w technologii żelowej lub mikrokulkowej do wykrwywania i identyfikacji przeciwciał i wykonywania prób zgodnosci z zkresu immunologii transfuzyjnej.
Wymagania:
1. Testy kolumnowe, z żelem lub mikrokulkami separujacymi aglutynaty krwinek od krwinek niezaglutynowanych
2. Kolumny umieszczone na mikrokartach zawierające nie wiecej niż 8 kolumn na jednej karcie
3. Czas wykonania badania z wirowaniem nie dłuższy niż 30 minut
4. Wysoka czułość
5. Brak wymogu płukania krwinek po inkubacji przy PTA
LP | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | WYMAGANIA | Przewidywana ilość zamówienia na okres 36 m-cy | Jednostka miary | Numer katalogowy | Cena jednej kolumienki/testu netto | ilość kolumienek na karcie | Ilość szt. kolumienek/testów w w op. | Cena netto op. | Wartość netto (kol. 4 x 7) | Podatek VAT % | Wartość brutto
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13.
1 | Testy mikrokolumnowe do testów antyglobulinowych bezpośredniego i pośredniego | Testy mikrokolumnowe do testów antyglobulinowych bezpośredniego i pośredniego techniką mikrokolumnową zawierajace odczynnik antyglobulinowy wraz z anty Cd3 | 30100 | pojedynczy test- jedna mikrokolumna
2 | Końcówki do zaoferowanej pipety w poz. 4 | x | 20000 | szt.
3 | odczynnik o niskiej sile jonowej do zawieszania krwinek czerwonych do kolumn w ml | x | 3200 | ml
LP | Opis przedmiotu zamówienia |  | Ilość miesięcy | Cena jedn. netto za 1 m-c |  | Nazwa |  |  | Producent | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto
4 | Dzierżawa wirówki do kart i pipety do nakrapania odczynników i krwinek |  | 36
x | WARTOŚĆ OGÓŁEM | x | x | x |  | x |  | x | x |  | x
Termin ważności produktów od momentu dostawy - min. 6 m-cy.

## 18.
Pakiet 18. BAKTERIOLOGIA (podłoża gotowe na płytkach, buliony i inne).
Lp. | Nazwa produktu i jego zastosowanie | Postać produktu i sposób konfekcjonowania | Trwałość produktu w stanie do użycia od momentu dostawy | Cena jednostkowa netto | Przewidywana ilość zamówienia na okres 36 m-cy | j.m. | Wartość netto (kol. 5 x 6) | Podatek VAT % | Wartość brutto
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10.
1 | Bulion z seleninem do izolacji Salmonella | Probówki (5-7ml) | min. 6 mies. |  | 1200 | szt.
2 | Chromagar Salmonella | Podłoże gotowe rozlane na płytkach o śr. 90mm pakowane po10- 20 szt. | min. 4 tygodnie |  | 1200 | szt.
3 | Bulion do badań rutynowych dla mikroorganizmów o wysokich wymaganiach odżywczych BHI | Butelki o pojemności nie większej niż 250 ml | min. 6 mies. |  | 18000 | ml
4 | Podłoże tioglikolanowe – bulion | probówki (5-7ml) | min. 6 mies. |  | 1200 | szt.
5 | Agar Sabouraud z antybiotykami: chloramphenikol, gentamycyna | Podłoże gotowe rozlane na płytkach o śr. 90mm pakowane po10- 20 szt. | min. 4 tygodnie |  | 1200 | szt.
6 | Agar Sabourade płynny | Butelki o pojemności nie większej niż 250 ml | min. 6 mies. |  | 1000 | ml
7 | Chrom agar do identyfikacji grzybów | Płytki | min. 6 mies. |  | 200 | szt.
8 | MacConkey Agar z fioletem krystalicznym | Podłoże gotowe rozlane na płytkach o śr. 90mm pakowane po10- 20 szt. | min. 4 tygodnie |  | 12000 | szt.
9 | Bulion do badań rutynowych dla mikroorganizmów o wysokich wymaganiach odżywczych BHI | Probówki (5-9ml) | min. 6 mies. |  | 1500 | szt.
10 | Bulion do badań rutynowych dla mikroorganizmów o wysokich wymaganiach odżywczych BHI | Probówki (25-30ml) | min. 6 mies. |  | 150 | szt.
11 | Podłoże Mueller-Hinton Agar z kloksacykliną | Podłoże gotowe rozlane na płytkach o śr. 90mm pakowane po10- 20 szt. | min. 4 tygodnie |  | 30 | szt.
12 | Columbia agar z 5% krwią baranią | Podłoże gotowe rozlane na płytkach o śr. 90mm pakowane po10- 20 szt. | min. 1,5 mies. |  | 1500 | szt.
13 | Columbia CNA Agar z 5% krwią baranią | Podłoże gotowe rozlane na płytkach o śr. 90mm pakowane po10- 20 szt. | min. 1,5 mies. |  | 12000 | szt.
14 | Schaedler CNA Agar z 5% krwią baranią | Podłoże gotowe rozlane na płytkach o śr. 90mm pakowane po10- 20 szt. | min. 1,5 mies. |  | 1200 | szt.
15 | Schaedler KanaVanco Agar z 5% krwią baranią | Podłoże gotowe rozlane na płytkach o śr. 90mm pakowane po10- 20 szt. | min. 1,5 mies. |  | 1200 | szt.
16 | Płytki chromogenne-ilościowe i jakościowe oznaczanie bakterii w moczu; w składzie podłoża surowica końska i tryptofan | Podłoże gotowe rozlane na płytkach o śr. 90mm pakowane po10- 20 szt. | min. 4 tygodnie |  | 2400 | szt.
17 | Płytki chromogenne do identyfikacji grzybów:Candida albicans, C.tropicalis, C.glabrata, C.Krusei | Podłoże gotowe rozlane na płytkach o śr. 90mm pakowane po10- 20 szt. | min. 4 tygodnie |  | 180 | szt.
18 | Płytki chromogenne do identyfikacji Streptococcus agalactiae GBS | Podłoże gotowe rozlane na płytkach o śr. 90mm pakowane po10- 20 szt. | min. 4 tygodnie |  | 900 | szt.
19 | Płytki chromogenne do wykrywania bakterii wytwarzających karbapenemazy- CARBA | Podłoże gotowe rozlane na płytkach o śr. 90mm pakowane po10- 20 szt. | min. 4 tygodnie |  | 750 | szt.
20 | Płytki chromogenne do wykrywania Staphylococcus aureus | Podłoże gotowe rozlane na płytkach o śr. 90mm pakowane po10- 20 szt. | min. 4 tygodnie |  | 1500 | szt.
21 | 1% woda peptonowa z tryptofanem | probówka=3-5ml | 9-12 mies. |  | 300 | szt.
22 | Bulion Sabouraud z antybiotykami: chloramphenikol, gentamycyna | probówki (5-7ml) | Do 6 mies. |  | 150 | ml
23 | Kwas boronowy | probówka=1-2ml | min. 2 mies. |  | 6 | prob.
24 | EDTA | probówka=1-2ml | min. 2 mies. |  | 6 | prob.
25 | Agar z Sabouraud z chloramfenikolem i czerwienią fenolową do identyfikacji dermatofitów | Podłoże gotowe rozlane na płytkach o śr. 90mm pakowane po10- 20 szt. | min. 4 tygodnie |  | 60 | szt.
26 | Podłoże wybiórcze do izolacji Malassezia furfur | Podłoże gotowe rozlane na płytkach o śr. 90mm pakowane po10- 20 szt. | min. 4 tygodnie |  | 60 | szt.
27 | Yersinia CIN Agar (z dodatkiem cefsulodyny,novobiocyny, irgasanu) | Podłoże gotowe rozlane na płytkach o śr. 90mm pakowane po10- 20 szt. | min. 4 tygodnie |  | 60 | szt.
28 | Podłoze czekoladowe z poly vitexem | Podłoże gotowe rozlane na płytkach o śr. 90mm pakowane po10- 20 szt. | min. 4 tygodnie |  | 600 | szt.
29 | Mannitol Salt agar | Podłoże gotowe rozlane na płytkach o śr. 90mm pakowane po10- 20 szt. | min. 4 tygodnie |  | 150 | szt.
30 | Podłoże Mueller – Hintona do badań lekowrażliwości metodą krążkową | Podłoże gotowe rozlane na płytkach o śr. 90mm pakowane po10- 20 szt. | min. 4 tygodnie |  | 10000 | szt.
31 | Podłoże Mueller – Hintona +5% krew końska +20mg/l NAD | Podłoże gotowe rozlane na płytkach o śr. 90mm pakowane po10- 20 szt. | min. 4 tygodnie |  | 700 | szt.
32 | Odczynnik PYR | buteleczka o pojemności 10-15 ml | min. 2 mies. |  | 6 | szt.
33 | Płytki kontaktowe TSA | Podłoże gotowe rozlane na płytkach o śr. 90mm pakowane po10- 20 szt. | min. 4 tygodnie |  | 150 | szt.
x | WARTOŚĆ OGÓŁEM | x | x | x | x | x |  | x
Wymagania:
Oferowane produkty muszą posiadać certyfikat kontroli jakości - Certyfikat (specyfikcja produktu) dla podłoży musi zawierać co najmniej: skład podłoża, pH pożywki, kolor pożywki, wykaz szczepów kontrolnych, termin ważności, numer serii oraz datę i godzinę wylania, współczynnik żyzności do podłoży stałych oraz podanie selektywności według normy PN 11133
Wszystkie podłoża: probówki, płytki, butelki, ampułki mają być od jednego producenta oraz posiadać certyfikat dla wyrobów medycznych ISO 13485.
Płytki z podłożem agarowym foliowane po 10szt. Na folii (koniecznie) etykietka z nazwą podłoża, datą ważności, serią, nazwą producenta.
Możliwość przechowywania zafoliowanych płytek z podłożem agarowym w lodówce (bez kartonów).
Pozycja 16: Podłoże musi być wzbogacone surowicą końską, umożliwiające wykrywanie aktywności beta-glukozydazy i beta-galaktozydazy na zasadzie wybarwienia kolonii oraz wykrywanie dezaminacji tryptofanu.
Podłoże powinno umożliwić bezpośrednią identyfikację E.coli bez konieczności potwierdzania indolu. Podłoże w składzie musi zawierać tryptofan.
Podłoże powinno również umożliwić wstępną identyfikację Staphylococcus saprophyticus, Enterobacter sp., Klebsiella sp., E.faecalis, E.faecium, Pseud.aeruginosa, Protes sp. - powinny posiadać zestaw kolorowych wzorców przedstawiających wzrost poszczególnych gatunków drobnoustrojów
Pozycja 17: Prosimy o dostarczenie kolorowych wzorców obrazujących wzrost grzybów na płytce: Candida albicans, C.tropicalis, C.krusei, C.glabrata
Pozycja 19: Płytki CARBA wykrywające bakterie oporne na karbapenemy muszą posiadać pozytywną opinię Krajowego Ośrodka Referencyjnego Lekowrażliwości Drobnoustrojów - KORLD Warszawa
Pozycja 30 i 31: Nadruk na płytce z agarem centralnie, na środku (nie z boku płytki).
Podłoża z agarem Mueller-Hinton do oznaczania lekowrażliwości muszą w swoim składzie zawierać odpowiednie stężenie kationów wapnia i magnezu zgodnie z zaleceniami EUCAST - wpływa to na uzyskanie właściwych stref z antybiotykami aminoglikozydowymi .

## 19.
Pakiet 19. BAKTERIOLOGIA. Clostridium difficile: Antygen GDH i toksyny A/B.
Lp. | Nazwa produktu i jego zastosowanie | Postać produktu i sposób jego konfekcjonowania | Trwałość produktu w stanie do użycia od momentu dostawy | Numer katalogowy | Cena jednostkowa netto | Przewidywana ilość zamówienia na okres 36 m-cy | Wartość netto (kol. 6 x 7) | Podatek VAT % | Wartość brutto
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10.
1 | Clostridium difficile-Toksyna A/B, antygen GDH – szybki test immunochromatograficzny | Kasetki umożliwiające jednoczesne wykrycie antygenu dehydrogenazy glutaminianowej GDH oraz toksyny A i B C.difficile bezpośrednio w próbkach kału | min. 6 m-cy |  |  | 600
Jednorazowo dołączyć do odczynnika instrukcję w języku polskim
Wynik odczytu testu wraz z wykonaniem: 15-30 minut
Wykonanie testu bez zastosowania dodatkowego sprzętu laboratoryjnego, np. wirówki, łaźnia wodna, cieplarka
Do każdej dostawy należy dołączyć certyfikaty kontroli jakości lub możliwość dostępu na stronie internetowej
Test kasetkowy wykrywający równocześnie toksyny A/B Clostridium difficile oraz GDH (dehydrogenaza glutaminianowa) musi również zawierać pasmo kontrolne przebiegu poprawności reakcji

## 20.
Pakiet 20. BAKTERIOLOGIA. Szczepy wzorcowe zgodnie z zaleceniami EUCAST 2018.
Lp. | Nazwa produktu i jego zastosowanie | Trwałość produktu w stanie do użycia | Numer katalogowy | Cena jednostkowa netto | Przewidywana ilość zamówienia (op.) na okres 36 m-cy | Wartość netto | Podatek VAT % | Wartość brutto
1 | Escherichia coli ATCC 25922 | min. 12mies. |  |  | 3
2 | Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 | min. 12mies. |  |  | 3
3 | Staphylococcus aureus ATCC 29213 | min. 12mies. |  |  | 3
4 | Enterococcus faecalis ATCC 29212 | min. 12mies. |  |  | 3
x | WARTOŚĆ OGÓŁEM | x | x | x | x |  | x
Szczepy wzorcowe 1-2 pasaż oryginalnych liofilizowanych hodowli ATCC
Szczepy wzorcowe mogą być w formie liofilizowanych ampułek, liofilizowanych krążków, podłoża transportowe
Każdy szczep wzorcowy musi posiadać swój certyfikat jakości

## 21.
Pakiet 21. BAKTERIOLOGIA. Dzierżawa automatycznego analizatora bakteriologicznego do identyfikacji drobnoustrojów i określenia lekowrażliwości (z zestawem komputerowym i drukarką) wraz z dostawą odczynników i materiałów zużywalnych do aparatu dzierżawionego.
1 | Wykonawca/Producent | Podać
2 | Nazwa i typ urządzenia | Podać
3 | Kraj pochodzenia | Podać
4 | Rok produkcji min. 2012 | Podać
Lp | WYMAGANE PARAMETRY |  | Parametry graniczne | POTWIERDZENIE (wypełnia Wykonawca) - należy odpowiednio wskazać TAK lub NIE
1 | Liczba miejsc inkubacyjno-pomiarowych: minimum 15 |  | tak
2 | System złożony z modułu inkubacyjno-pomiarowego, drukarki UPS'u oraz urządzenie do pomiaru gęstości zawiesiny bakteryjnej |  | tak
3 | Możliwość jednoczesnej inkubacji i analiz wraz z antybiogramami zgodnie z potrzebami Zamawiającego |  | tak
4 | System wyposażony w komputer będący integralną częścią całości, umożliwiający rejestrację i przechowywanie danych o pacjentach, odczyt i automatyczną transmisję wyników oraz ich interpretację |  | tak
5 | Możliwość osobnego wykonania identyfikacji lub antybiogramu |  | tak
6 | Aparat powinien mieć możliwość dwukierunkowej transmisji danych |  | tak
7 | Automatyczny przebieg analiz |  | tak
8 | Identyfikacja drobnoustrojów: bakterie Gram-ujemne, Gram dodatnie Neisseria/Haemophilus , bakterie beztlenowe i Corynebacterium , grzybów deożdżopodobnych |  | tak
9 | Oznaczenie lekowrażliwości bakterii Gram-ujemnych, bakterii Gram-dodatnich oraz grzybów drożdżopodobnych |  | tak
10 | Średni czas identyfikacji większości bakterii 6-8 godzin |  | tak
11 | Średni czas oznaczania lekowrażliwości większości bakterii 6-8 godzin |  | tak
12 | Wynik wrażliwości podawany w wartościach MIC i w postaci kategorii ( S,I,R ) |  | tak
13 | Interpretacja wyników lekowrażliwości w oparciu o wytyczne EUCAST oraz CLSI |  | tak
14 | Zaawansowany System Expertowy (AES) przygotowany w oparciu o bazę wiedzy zawierającą dane ze światowych publikacji naukowych, zawierający aktualne wytyczne EUCAST-u |  | tak
15 | Możliwość definiowaniai wprowadzania do systemu komentarzy przez użytkownika |  | tak
16 | Wykaz rodzajów testów do identyfikacji i lekowrażliwości w załączniku do Pakietu nr 33 |  | tak
Uwaga! W kolumnie „Parametry graniczne” TAK – oznacza bezwzględny wymóg. Brak opisu lub zapis „Nie” w kolumnie „Oferowane parametry” będzie traktowany jako brak danego parametru konfiguracji przedmiotu zamówienia. Niespełnienie choćby jednego z warunków granicznych spowoduje odrzucenie oferty.
Dzierżawa automatycznego analizatora bakteriologicznego do identyfikacji i określania lekowrażliwości zawiera:
1. Dostawę i instalację analizatora bakteriologicznego
2. Uruchomienie, bezpłatne przeszkolenie pracowników Laboratorium obsługujących dzierżawiony analizator
3. Bezpłatny serwis w trakcie trwania umowy, tj. wykonywanie bezpłatnych przeglądów wraz z zapewnieniem gwarancji technicznej
4. Zapewnienie części zamiennych potrzebnych do prawidłowego funkcjonowania dzierżawionego analizatora
5. Gotowość serwisu technicznego w przypadku awarii nie może przekroczyć 48-72 godziny od daty zgłoszenia awarii
6. Niezmienność cen dzierżawy analizatora bezwzględnie ma obowiązywać przez cały okres, tj. 36 miesięcy od daty dostarczenia, uruchomienia oraz bezpłatnego przeszkolenia pracowników Laboratorium

## załącznik do pak.21.
Pakiet 21. Bakteriologia. Załącznik do pakietu.
LP | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | Postać produktu i sposób jego konfekcjonowania | Trwałość produktu w stanie do użycia od momentu dostawy | Przewidywana ilość zamówienia sztuk/testów na okres 36 m-cy | Cena jednostkowa netto jednego testu | ilość testów w opakowaniu | Numer katalogowy | cena jednego opakowania netto | Wartość netto (kol. 6 x 7) | Podatek VAT % | Wartość brutto
1. | 2. | 3. | 4. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13.
1 | Testy do identyfikacji pałeczek Gram-ujemnych (Enterobacteriaceae,niefermentujące:Pseudomonas,Acinetobacter) | opakowanie nie większe niż 25 testów | min. 6 miesięcy | 3000
2 | Testy do identyfikacji ziarniaków Gram-dodatnich (gronkowce paciorkowce) | opakowanie nie większe niż 25 testów | min. 6 miesięcy | 1200
3 | Testy do identyfikacji Neisseria/Haemophilus | opakowanie nie większe niż 25 testów | min. 6 miesięcy | 180
4 | Testy do identyfikacji drobnoustrojów beztlenowych | opakowanie nie większe niż 25 testów | min. 6 miesięcy | 120
5 | Testy do identyfikacji grzybów drożdżopodobnych | opakowanie nie większe niż 25 testów | min. 6 miesięcy | 120
6 | Testy do lekowrażliwości dla pałeczek Gram-ujemnych | opakowanie nie większe niż 25 testów | min. 6 miesięcy | 900
7 | Testy do lekowrażliwości dla ziarniaków Gram-dodatnich | opakowanie nie większe niż 25 testów | min. 6 miesięcy | 900
8 | Testy do lekowrażliwości grzybów drożdżopodobnych | opakowanie nie większe niż 25 testów | min. 6 miesięcy | 120
9 | Materiały zużywalne: ilość adekwatna do przewidywanych ilości testów |  | min. 6 miesięcy | podaje Wykonawca: ………………….
x | WARTOŚĆ OGÓŁEM | x | x | x | x | x | x | x |  | x
| Dzierżawa analizatora |  |  | cena netto | Vat % | cena brutto
cena czynszu dzierżawnego/miesiąc
| cena czynszu dzierżawnego na 36 m-cy |  |  |  | x
Wartość netto ogółem pakietu nr 21:
Wartość brutto ogółem pakietu nr 21:

## 22.
Pakiet 22. BAKTERIOLOGIA. Saszetki do wytwarzania środowiska gazowego.
Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | Postać produktu i sposób jego konfekcjonowania | Trwałość produktu w stanie do użycia od momentu dostawy | Numer katalogowy | Przewidywana ilość zamówienia na okres 36 m-cy | j.m. | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (kol. 6 x 7) | Podatek VAT % | Wartość brutto
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |  | 7. | 8. | 9. | 10.
1 | Saszetki do wytwarzania środowiska z podwyższonym CO2 | saszetki do wytwarzania środowiska z podwyższonym CO2 w postaci foliowych torebek | min. 12 mies. |  | 270 | szt.
2 | Saszetki do wytwarzania środowiska dla drobnoustrojów żyjących w warunkach beztlenowych | saszetki w postaci foliowych torebek | min. 12 mies. |  | 300 | szt.
3 | Plastikowe woreczki z klipsami dla saszetek z gazem | op.= 20-25 sztuk | min. 12 mies. |  | 3 | op.
x | WARTOŚĆ OGÓŁEM | x | x | x | x | x | x |  | x
Do każdej dostawy należy dołączyć certyfikaty kontroli jakości lub dostępne na stronie internetowej

## 23.
Pakiet 23. BAKTERIOLOGIA. Dzierżawa i instalacja analizatora bakteriologicznego do posiewu krwi, płynu mózgowo-rdzeniowego i innych płynów ustrojowych z dostawą odczynników oraz zewnętrznego UPS.
1 | Wykonawca/Producent | Podać
2 | Nazwa i typ urządzenia | Podać
3 | Kraj pochodzenia | Podać
4 | Rok produkcji min. 2012 | Podać
Lp | WYMAGANE PARAMETRY APARATU I PODŁÓŻ |  | POTWIERDZENIE (wypełnia Wykonawca) - należy odpowiednio wskazać TAK lub NIE
1 | Hodowla i detekcja drobnoustrojów w obrębie jednego aparatu
2 | System dźwiękowej i graficznej sygnalizacji prób dodatnich
3 | Możliwość zmiany wymaganaego czasu hodowali dla uzyskania wyniku ujemnego
4 | Mozliwośc podgląd przebiegu wzrostu drobnoustrojów w trakcie inkubacji
5 | Metody wykrywania drobnoustrojów : detekcja produkcji/zużycia CO2, H2, N2, O2 lub kolorymetryczna lub fluorescencjyjna
6 | Dostępność podłoży tlenowych i beztlenowych ,pediatrycznych wymagających miejszonych ilośći materiału biologicznego oraz podłoży z inhibitorami lub neutralizatorami antybiotyków
7 | Możliwość hodowli bakterii i grzybów w jednym podłożu
8 | Data ważności podłóży minimum 6 miesięcy
9 | Bezpłatny serwis w trakcie trwania umowy zawieracjący naprawy, zapewnienie częśći zamiennych oraz wykonywanie przeglądów wraz z zapewnieniem gwarancji technicznej
10 | Gotowość serwisu technicznego w przypadku awarii nie może przekroczyć 24 godz. a usuniecie awarii do 48 godz. od zgłoszenia awarii
11 | Bezpłatny serwis w trakcie trwania umowy, tj. wykonywanie bezpłatnych przeglądów
Uwaga! W kolumnie „Parametry graniczne” TAK – oznacza bezwzględny wymóg. Brak opisu lub zapis „Nie” w kolumnie „Oferowane parametry” będzie traktowany jako brak danego parametru konfiguracji przedmiotu zamówienia. Niespełnienie choćby jednego z warunków granicznych spowoduje odrzucenie oferty.
| LP | rodzaj podłoża | Numer katalogowy | Przewidywana ilość zamówienia sztuk na okres 36 m-cy | Cena jednostkowa netto/szt. | Wartość netto (kol. 6 x 7) | Podatek VAT % | Wartość brutto
| 1. | 2. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10.
| 1 | Podłoża tlenowe dla dorosłych w trakcie antybiotykoterapii |  | 1200
| 2 | Podłoża beztlenowe dla dorosłych w trakcie antybiotykoterapii |  | 1200
| 3 | Podłoża pediatryczne w trakcie antybiotykoterapii |  | 800
| x | WARTOŚĆ OGÓŁEM | x | x | x |  | x
| Dzierżawa analizatora |  | Liczba opłat | cena netto | Vat % | cena brutto
| cena czynszu dzierżawnego/miesiąc |  | 36
| cena czynszu dzierżawnego za okres 36 m-cy |  | x |  | x
Wartość netto ogółem pakietu nr 23:
Wartość brutto ogółem pakietu nr 23:

## 24.
Pakiet 24. BAKTERIOLOGIA. Zestaw do barwienia metodą Grama.
Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | Postać produktu i sposób jego konfekcjonowania | Trwałość produktu w stanie do użycia od momentu dostawy | Numer katalogowy | Przewidywana ilość zamówienia (zestawów) na okres 36 m-cy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (kol. 6 x 7) | Podatek VAT % | Wartość brutto
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10.
1 | Fiolet krystaliczny, Odczynnik Lugola, Odbarwiacz, Fuksyna karbolowa | Zestaw składa się z 4 but. o poj. 200-250ml | min. 12 mies. |  | 3

## 25.
Pakiet 25. BAKTERIOLOGIA. Testy do diagnostyki: Mycoplasma/Ureaplasma - ocena półilościowa, identyfikacja, test lekowrażliwości – metoda manualna.
Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | Postać produktu i sposób jego konfekcjonowania | Trwałość produktu w stanie do użycia | Numer katalogowy | Cena netto opakowania | Przewidywana ilość zamówienia (testów) na 36 m-cy | Cena netto 1 testu/1 buteleczki | Wartość netto | Podatek VAT % | Wartość brutto
1 | Testy/panele do diagnostyki Mycoplasma hominis/Ureaplasma urealyticum | testy/panele biochemiczne | 6 mies. |  |  | 150
2 | Bulion transportowy do przechowywania pobranego materiału do 24-48 godzin | buteleczki z bulionem | 6 mies. |  |  | 80
X | WARTOŚĆ OGÓŁEM | X | X | X | X | X | X |  | X
Przy dostawie należy dołączyć instrukcję w języku polskim
Identyfikacja i lekowrażliwość na jednym panelu, który również musi zawierać ocenę półilościową wyhodowanego drobnoustroju oraz kontrolę wzrostu.
Wykonanie testu bez zastosowania dodatkowego sprzętu laboratoryjnego, np. wirówki, łaźnia wodna

## 26.
Pakiet 26. BAKTERIOLOGIA. Testy identyfikacyjne do wykrywania Enterobacteriaceae.
LP | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | Postać produktu i sposób jego konfekcjonowania | Trwałość produktu w stanie do użycia | Numer katalogowy | Cena netto opakowania/zest. | Przewidywana ilość zamówienia na okres 36 m-cy | jednostka miary | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (kol. 7 x 9) | Podatek VAT % | Wartość brutto
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12.
1 | Pełny zestaw umożliwiający identyfikację szczepów bakterii jelitowych za pomocą co najmniej 16 testów biochemicznych stanowiących 1 panel diagnostyczny | Płytki z mikroprobówkami zawierające testy biochemiczne. | min. 8 mies. |  |  | 1500 | testy
| 1a)* Odczynnik do testu fenyloalanina | ilość odczynnika wystarczająca na wykonanie 1200 testów | min. 8 mies. |  |  | 1500 | testy
| 1b)* Odczynnik do testu indol | ilość odczynnika wystarczająca na wykonanie 1200 testów | min. 8 mies. |  |  | 1500 | testy
2 | olej parafinowy sterylny | parafina do stwarzania warunków mikroareofilnych odczynnik płynny w buteleczkachn nie większych niż 25 ml | min. 8 mies. |  |  | 60 | but.
3 | Test do wykrycia oxydazy cytochoromowej | op nie większe niż 50 testów | min. 8 mies. |  |  | 600 | testów
x | Wartość ogółem | X | X | X | X | X | X | X |  | X
*Pozycje 1a) i 1b) jeżeli nie ma ich w zestawie do pozycji nr 1
Do każdej dostawy należy dołączyć certyfikaty kontroli jakości. Wraz z testami biochemicznymi konieczne jest jednorazowe dostarczenie porównawczej skali barw do odczytu poszczególnych reakcji biochemicznych oraz elektronicznej książki kodów - instrukcje w języku polskim

## 27.
Pakiet 27. BAKTERIOLOGIA. Paski plastikowe lub bibułowe – do określenia minimalnego stężenia antybiotyku hamującego wzrost badanego drobnoustroju (MIC) oraz zestaw wzorcowy do oznaczania skali Mc Farlanda.
LP | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | Postać produktu i sposób jego konfekcjonowania | Trwałość produktu w stanie do użycia od momentu dostawy | Producent | Numer katalogowy | Cena jednostkowa netto | Przewidywana ilość zamówienia (sztuk) na okres 36 m-cy | Wartość netto (kol. 7 x 8) | Podatek VAT % | Wartość brutto
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11.
1 | Piperacillin/Tazobactam 0,016-256 | szt. | min. 8 mies. |  |  |  | 40
2 | Ceftazidime 0,016-256 | szt. | min. 8 mies. |  |  |  | 30
3 | Cefotaxime 0,016-256 | szt. | min. 8 mies. |  |  |  | 40
4 | Benzylpenicillin 0,016-256 | szt. | min. 8 mies. |  |  |  | 40
5 | Imipenem 0,002-32 | szt. | min. 8 mies. |  |  |  | 40
6 | Amikacin 0,016-256 | szt. | min. 8 mies. |  |  |  | 30
7 | Ciprofloxacin 0,002-32 | szt. | min. 8 mies. |  |  |  | 30
8 | Trimethoprim/Sulphamethoxazole (1/19) 0,002-32 | szt. | min. 8 mies. |  |  |  | 30
9 | Colistin 0,064-1024 (mikrorozcieńczenia w bulione) | szt. | min. 8 mies. |  |  |  | 100
10 | Vancomycin 0,016-256 | szt. | min. 8 mies. |  |  |  | 40
11 | Amoxicillin/Clavulanic acid (2/1) | szt. | min. 8 mies. |  |  |  | 40
12 | Meropenem 0,002-32 | szt. | min. 8 mies. |  |  |  | 40
13 | Cefuroxime 0,016-256 | szt. | min. 8 mies. |  |  |  | 30
14 | Clindamycin 0,016-256 | szt. | min. 8 mies. |  |  |  | 40
15 | Tigecyclina 0,016-256 | szt. | min. 8 mies. |  |  |  | 30
16 | Gentamicin 0,016-256 | szt. | min. 8 mies. |  |  |  | 30
17 | Metronidazol 0,016-256 | szt. | min. 12 mies. |  |  |  | 30
18 | Zestaw do oznaczania skali Mc Farlanda | szt. | min. 12 mies. |  |  |  | 2
x | WARTOŚĆ OGÓŁEM | x | x | x | x | x | x |  | x
Paski: pasek zawierający stopniowo zmieniający się gradient stężeń antybiotyku może być wykonany z plastiku lub bibuły ale muszą posiadać opinię Krajowego Ośrodka Referencyjnego Lekowrażliwości Drobnoustrojów - KORLD Warszawa

## 28.
Pakiet 28. BAKTERIOLOGIA. Surowice do aglutynacj szkiełkowej dla Salmonella sp. Szybki test lateksowy do identyfikacji antygenów O enteropatogennych szczepów Escherichia coli – EPEC.
LP | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | Postać produktu i sposób jego konfekcjonowania | Trwałość produktu w stanie do użycia od momentu dostawy | Numer katalogowy | Przewidywana ilość zamówienia na okres 36 m-cy | j.m. | cena jednostkowa netto | Wartość netto (kol. 6 x 8) | Podatek VAT % | Wartość brutto
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11.
1 | Surowica do identyfikacji szczepów Salmonella dla antygenu HM | but. zawierająca nie więcej niż 5ml | min. 10 mies. |  | 20 | ml
2 | Surowica do identyfikacji szczepów Salmonella dla antygenu DO | but. zawierająca nie więcej niż 5ml | min. 10 mies. |  | 20 | ml
3 | Surowica do identyfikacji szczepów Salmonella dla antygenu CO | but. zawierająca nie więcej niż 5ml | min. 10 mies. |  | 20 | ml
4 | Surowica do identyfikacji szczepów Salmonella dla antygenu BO | but. zawierająca nie więcej niż 5ml | min. 10 mies. |  | 20 | ml
5 | Surowica do identyfikacji szczepów Salmonella dla antygenu Hgm | but. zawierająca nie więcej niż 5ml | min. 10 mies. |  | 20 | ml
6 | Surowica do identyfikacji szczepów Salmonella dla antygenu i | but. zawierająca nie więcej niż 5ml | min. 10 mies. |  | 20 | ml
7 | Szybki test lateksowy do wykrycia antygenu O dla enteropatogennych szczepów Escherichia coli | opis produktu poniżej | min. 10 mies. |  | 300 | ilość oznaczeń
x | WARTOŚĆ OGÓŁEM | x | x | x | x | x | x |  | x
Ad. poz. 7
Test lateksowy dla wykrycia szczepów enteropatogennych powinien zawierać:
odczynnik poliwalentny A
odczynnik poliwalentny B
odczynnik poliwalentny C
lateks kontrolny
płytki do oznaczeń
bagietki
Wraz z pierwszą dostawą dostarczenie instrukcji w języku polskim dla lateksu do wykrywania E.coli-szczepów enteropatogennych.
Do każdej dostawy należy dołączyć certyfikaty kontroli jakości lub możliwość dostępu na stronie internetowej
Zamawiający dopuszcza zamianę pojedynczych ilości testów na ilość zestawów z podaniem ceny jednostkowej za 1 zestaw, pod warunkiem, że 1 zestaw=100 testów. W przypadku gdy Wykonawca wyceni ilość zestawów, należy taką adnotację umieścić pod tabelą.

## 29.
Pakiet 29. BAKTERIOLOGIA. Krążki do antybiogramów oraz krążki diagnostyczne.
LP | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | Postać produktu i sposób jego konfekcjonowania | Trwałość produktu w stanie do użycia od momentu dostawy | Numer katalogowy | Cena netto 1 op. | Przewidywana ilość zamówienia na okres 36 m-cy | j.m. | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (kol. 7 x 9) | Podatek VAT % | Wartość brutto
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12.
1 | Krążki diagnostyczne do różnicowania szczepów Streptococcus pneumoniae | Krążki pakowane po 50 szt.; fiolka-50szt. | min. 6 m-cy |  |  | 12 | fiolka
2 | Krążki diagnostyczne z czynnikiem BV do różnicowania pałeczek Haemophilus | Krążki pakowane po 50 szt. | min. 6 m-cy |  |  | 3 | op.
3 | Krążki diagnostyczne z czynnikiem BX do różnicowania pałeczek Haemophilus | Krążki pakowane po 50 szt. | min. 6 m-cy |  |  | 3 | op.
4 | Krążki diagnostyczne z czynnikiem BVX do różnicowania pałeczek Haemophilus | Krążki pakowane po 50 szt. | min. 6 m-cy |  |  | 3 | op.
5 | Krążki do antybiogramów- wykaz anybiotyków w załączniku do pakietu nr 29 | Krążki pakowane we fiolki po 50 szt. | min. 6 m-cy |  |  | 1087 | fiolka
6 | Krążki diagnostyczne z cefinazą | Krążki pakowane po 50 szt. | min. 6 m-cy |  |  | 6 | op.
7 | Krążki diagnostyczne dla Haemophilusa -Bacytracyna 10 UI | Krążki pakowane po 50 szt. | min. 6 m-cy |  |  | 4 | op.
8 | Krążki diagnostyczne Novobiocyna(Staph.saprophyticus) | Krążki pakowane po 50 szt. | min. 6 m-cy |  |  | 4 | op.
x | WARTOŚĆ OGÓŁEM | x | x | x | x | x | x | x |  | x
Wymagania Pakiet 29:
Krążki do antybiogramów kompatybilne z dyspenserami, które Wykonawca bezpłatnie użyczy Zamawiającemu na okres umowy w ilości 6 sztuk. Wszystkie krążki muszą pochodzić od jednego producenta, każdy krążek musi posiadać stałe, nie zmieniające się stężenie oraz oznaczenie nazwy antybiotyku (1 wyraźny skrót). Krążki pakowane w pojedyncze hermetycznie zamknięte fiolki, posiadające swój niezależny pochłaniacz wilgoci. Krążki muszą posiadać certyfikat ISO 13485 dla wyrobów medycznych.
Krążki do antybiogramów muszą posiadać pozytywną opinię Krajowego Ośrodka Referencyjnego Lekowrażliwości Drobnoustrojów - KORLD Warszawa

## Załącznik do pak.29
Załącznik do Pakietu 29
Krążki do antybiogramów, fiolka=50szt.
lp. | nazwa antybiotyku | stężenie | ilość fiolek | cena jednostkowa netto | wartość netto
1 | Amoksycyklina/Clavulan | AMC-30 | 50
2 | Amoksycyklina/Clavulan | AMC-3 | 4
3 | Amikacyna | AN-30 | 30
4 | Ampicylina/Sulbactam | SAM-20 | 6
5 | Ampicylina | AM-10 | 30
6 | Ampicylina | AM-2 | 10
7 | Azytromycyna | AZM-15 | 2
8 | Aztreonam | ATM-30 | 2
9 | Cefotaxime | CTX-30 | 50
10 | Cefotaxime | CTX-5 | 40
11 | Cefoxitin | FOX-30 | 20
12 | Ceftazidime | CAZ-30 | 50
13 | Cefadroxil | CFR-30 | 30
14 | Cefuroxime | CXM-30 | 40
15 | Ciprofloxacin | CIP-5 | 40
16 | Clindamycin | CC-2 | 30
17 | Ertapenem | ETP-10 | 50
18 | Ceftazidime | CAZ-10 | 40
19 | Cefepime | FEP-30 | 50
20 | Chloramphenicol | C-30 | 10
21 | Imipenem | IPM-10 | 50
22 | Doxycykline | D-30 | 2
23 | Erytromycyna | E-15 | 30
24 | Cefaklor | CEC-30 | 2
25 | Gentamycyna | GM-10 | 30
26 | Gentamycyna | GM-30 | 8
27 | Ceftriakson | CRO-30 | 6
28 | Linezolid | LZD-10 | 4
29 | Jałowe krążki |  | 10
30 | Netylmycyna | NET-10 | 2
31 | Kwas fusydowy | FA-10 | 2
32 | Meropenem | MEM-10 | 50
33 | Mupirocin | MUP-100 | 10
34 | Nitrofurantoina | FM-100 | 30
35 | Neomycin | N-30 | 2
36 | Norfloksacyna | NOR-10 | 6
37 | Ofloksacyna | OFX-5 | 2
38 | Oxacillin | OX-1 | 10
39 | Lewofloksacyna | LEV-5 | 8
40 | Penicillin | P-1 | 12
41 | Penicillin | P-10 | 2
42 | Piperacillin | PIP-30 | 4
43 | Piperacillin/Tazobactam 30/6 | TZP-36 | 30
44 | Rifampicyna | RF-5 | 4
45 | Streptomycyna | S-300 | 2
46 | Trimethoprim/Sulfamethoxazol | SXT | 40
47 | Teicoplanina | TEC-30 | 4
48 | Tetracyklina | Te-30 | 10
49 | Ticarcillin/Clavulan | TIM-85 | 4
50 | Ticarcillin | TIC-75 | 5
51 | Tobramycyna | NN-10 | 50
52 | Vancomycyna | VA-5 | 20
53 | CTX/CLA (dla ESBL) | CTX/CLA | 4
54 | CAZ/CLA (dla ESBL) | CAZ/CLA | 4
55 | Dalfopristin/Quinupristin | Syn-15 | 10
56 | Temocillin | TEM-30 | 30
57 | Tigecyklina | TGC-15 | 4
|  |  | 1087 | Razem:

## 30.
Pakiet 30. BAKTERIOLOGIA. Zestaw diagnostyczny CARBA - wykrywanie karbapenemaz produkowanych przez wielooporne bakterie.
LP | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | Postać produktu i sposób jego konfekcjonowania | Trwałość produktu w stanie do użycia od momentu dostawy | Numer katalogowy | Przewidywana ilość zamówienia (testów) na okres 36 m-cy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (kol. 6 x 7) | Podatek VAT % | Wartość brutto
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10.
1 | Zestaw diagnostyczny CARBA | testy | min. 6 mies. |  | 90
Zasada działania: wykrywanie hydrolizy karbapenemu przez bakterie wytwarzające karbapenemazy
Wynik odczytu testu: po inkubacji w cieplarce, maksymalnie przez 2 godziny, odczyt wizualny

## 31.
Pakiet 31. BAKTERIOLOGIA. Testy lateksowe do identyfikacji gronkowców i paciorkowców.
LP | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | Trwałość produktu w stanie do użycia od momentu dostawy | Numer katalogowy | Przewidywana ilość zamówienia (op./but.) na okres 36 m-cy | Cena jednostkowa netto/op.; but. | Wartość netto (kol. 6 x 7) | Podatek VAT % | Wartość brutto
1. | 2. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10.
1 | Test lateksowy do identyfikacji Staphylococcus aureus (wykrywanie białka A, koagulazy związanej oraz polisacharydu występującego w MRSA) | op.=100 testów | min. 9 mies. | 15
2 | Test lateksowy do identyfikacji paciorkowców grupy "A" | buteleczka o poj. 2-3 ml | min. 9 mies. | 6
3 | Test lateksowy do identyfikacji paciorkowców grupy "B" | buteleczka o poj. 2-3 ml | min. 9 mies. | 6
4 | Test lateksowy do identyfikacji paciorkowców grupy: A,B,C,D,F,G | op.=50testów | min. 9 mies. | 2
X | WARTOŚĆ OGÓŁEM | X | X | X | X |  | X

## 32.
Pakiet 32. Odczynniki lateksowe, szybkie testy immunochemiczne.
Trwałość odczynników gotowych do użycia (czyli po ewentualnym wstępnym przygotowaniu) powinna być na tyle długa aby można było wykorzystać odczynnik do końca przy założeniu, że laboratorium może wykonać do 7 oznaczeń dziennie.
Lp | NAZWA OZNACZANEGO PARAMETRU | POSTAĆ ODCZYNNIKA I SPOSÓB KONFEKCJONOWANIA | Trwałość odczynników roboczych gotowych do użycia | CENA NETTO 1 ml/ szt odczynnika | CENA netto 1 zestawu | Przewidywana ilość zamówienia na okres 36 m-cy | Zalecana przez Wykonawcę ilość ml/ szt odczynnika potrzebna do wykonania podanej przez zamawiającego ilości badań (kol. 7) | Wartość netto (kol 5 x 7) | Podatek VAT % | Wartość brutto
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11.
1 | Astrowirus-antygen w kale | Immunoenzymatyczna i lub Immunochromato-graficzna. Kasetki umożliwiające wykonanie pojedynczego oznaczenia, jednocześnie posiadające kontrolę dodatnią testu | co najmniej 6 miesiecy |  |  | 300
2 | campylobacter Yeyuni-antygen w kale | Immunoenzymatyczna i lub Immunochromato-graficzna. Kasetki umożliwiające wykonanie pojedynczego oznaczenia, jednocześnie posiadające kontrolę dodatnią testu | co najmniej 6 miesiecy |  |  | 300
x | WARTOŚĆ OGÓŁEM | x | x | x | x | x | x
Termin ważności produktów od momentu dostawy - min. 6 m-cy.